重庆市大渡口长征医院麻醉机招标采购技术参数要求

一，性能特点：

1、适用于医疗部门对患者进行循环紧闭、半紧闭、半开放吸入式麻醉、进行控

制呼吸或辅助呼吸以及监控和显示病人的通气参数。

2、适用于:成人和儿童。

3、麻醉机采用气动电控的工作方式。

*4、具有肺顺应性补偿和潮气量补偿双重补偿功能，对于麻醉期间的回路漏气

及病人顺应性的变化，具有直接的补偿，反应速度快，补偿精确。

5、机身采用全模具化打造，非金属组装；结构紧密，外观时尚，具有两个大抽

屉设计。

6、呼吸回路采用高度集成一体化，非金属回路，防积水设计，回路无需加热，

具有收集处理积水装置。

7、直观的上升式风箱设计，随时捕捉患者呼吸变化；做儿童麻醉手术时不需要

更换驱动风箱。

8、具备单罐大于 2000克大容量二氧化碳吸收罐，单罐结构便于拆卸；

9、标配一个与麻醉机同品牌原厂挥发罐，具有双罐位，可任意选配安氟醚、异

氟醚、七氟醚等挥发罐，挥发罐通过 9001、13485、CE认证，具有压力、流量

和温度自动补偿功能，流量补偿大于 15L/min。

10、具有手控~机控一键快速转换功能，无需选择待机调节，手控~机控转换过

程参数设置保持不变。

*11、显示采用 10.1英寸彩色液晶显示屏，具有白天/黑夜模式，为手术提供最

佳视觉环境。

*12.电子调节潮气量，调节刻度 1ml递增或递减。

13、氧气：具备安全保护装置，当供氧压力低于 200Kpa时自动报警。

14、具有氧气、笑气保护装置，不受停电影响，在任何流量下保证氧浓度不低于

25%。

二、主要技术参数：

*1.通气模式：容量模式 VCV、同步模式 SIMV、辅助控制模式 SIPPV（A/C）、

手控模式 MANU、待机等。

2.快速供氧流速：25-75L/min

3．潮气量范围：20~1500ML

4.频率范围： 1~100/min

5.吸呼比范围：4:1~1:8（连续可调，可调档位 1）