资格审查及评标办法

一、资格审查

采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标人法人营业执照副本（“三证合一”的营业执照） | 合法有效 |
| 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合招标文件要求 |
| 无重大违法行为声明 | 符合招标文件要求 |
| 投标人资质 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序(报价为一次性报价)。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

2、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件要求 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

3、详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

1、报价：30分 （初步评审合格的各投标人的投标报价经勘误、缺漏项等因素修正后的投标总价作为该投标人评标价，评标价格最低者得30分，其它家得分=评标最低价/各家的评标价*30分） 2、技术、性能、配置：40分 满足标书基本要求得40分，正偏离不加分，有一项★号指标负偏离扣5分、非★号指标每负偏离一项扣2分，扣完为止 3、付款方式、期限、交货期：5分 满足招标文件要求的得基本分3分；不满足则扣分，最多扣3分；优于招标文件要求并切实可行的可加分，加分最多不超过2分。 4、售后服务：5分 满足招标文件要求的得基本分3分；不满足则扣分，最多扣3分；优于招标文件要求并切实可行的可加分，加分最多不超过2分 5、投标货物的业绩：15分 以投标人提供自2017年起，以标注了型号（提供与投标型号一致）、用户单位名称及用户单位联系人的合同复印件为准。有一份得1分，最多得15分 6、投标文件制作（规范性、有无缺漏）：5分 投标文件制作规范、无缺漏、无涂改，装订整齐得5分，投标文件制作不规范，有涂改或缺漏或未装订成册的，最多扣5分

4、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

技术参数需求

详细技术参数要求：

（一）麻醉呼吸机管路消毒机技术参数：

- 麻醉机、呼吸机回路消毒要求：可采用臭氧和过氧化氢两种消毒剂对麻醉机、呼吸机回路内外进行消毒灭菌；

2.  *具备消毒产品卫生安全评估报告（提供佐证材料）；

3.  *产品级别：产品获得国家二类医疗器械注册证、许可证、消毒产品卫生安全评价报告及CNAS认证，消毒产品生产企业许可证；

4.  工作噪声≤55 dB，电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz；功率：≤300W；

5.  定时范围可调，具有2种以上程序定时；

6.  供气速度≥3L/Min；

7.  臭氧排放浓度及残留量：≤0.1mg/立方米，符合国家对室内空气质量标准的要求（有政府机构检测报告），雾化量：≥0.2～0.5 ml/min，臭氧输入浓度：≥100 mg/m3，符合国家质量标准的要求；

8.  *消毒效果：枯草杆菌黑色变种芽孢平均杀灭对数值5.71，金黄色葡萄球菌.大肠杆菌.铜绿假单胞菌杀灭对数值>3.0，需提供政府机构监测报告；

9.  消毒时，可人机共存，并保证使用时手术室无污染；

10.  消毒级别：必须杀灭芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求；

11.  消毒完成过程中不需要专用耗材，减少医院消毒成本；

12.  液晶触摸屏操作，提供数据打印设备；

13.  *臭氧排出浓度自动监测及报警：臭氧浓度的自检及报警功能，无效消毒时自动报警，消毒过程中，动态、自动监测消毒机内部产生的臭氧浓度；

14.  超温报警：消毒过程中，实时自动监测消毒机内部温度并自动报警。杜绝温度过高造成臭氧浓度自动下降而影响消毒效果；

15.  自动干燥：干燥模式采用恒温进行，确保内回路彻底干燥，无水分残留；

16.  一键操作实现雾化、消毒、干燥的全自动消毒灭菌程序；

17.  工作模式：2个程序模式(麻醉机、呼吸机)，1个手动模式(其他设备)；

18.  *整机保修≥三年。

（二）循环风消毒机（移动式）技术参数：

1、微电脑程序控制，液晶显示屏；

2、*UV管、电机、负氧离子故障自动检测、故障提示；

3、*UV强度在线自动检测，不锈钢板镜面，增加UV照射强度；

4、主管失效备管自动支援及加强功能；程控、遥控、手控多控消毒运行；

5、*风速高、中、低可选；双通道立体式出风，循环风量大；适用体积：≥80m3 ；

6、需有多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭及光触媒除菌等辅助消毒功能；

7、设防滑扶手，推拉移动自如；

8、循环消毒风量：≥600m3/h；

9、*紫外线照射强度：≥7×1800μW/cm2；消毒功率：≤400W；紫外线管寿命：≥5000h；

10、紫外线泄漏量：≤1μW/cm2；消毒时空气中臭氧量：≤0.16mg/m3；负离子发生量：≥6×106个/cm3；

11、额定电压：AC 220V±22V；额定频率：50Hz±1Hz；噪音：≤55dB；

12、消毒后空气中细菌总数：符合部颁Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准；

13、提供ISO:9001国际质量管理体系认证； ISO:13485医疗器械质量管理体系认证（CMD认证）；卫生许可批件；

14、*整机保修≥三年；

（三）床单位消毒机技术参数：

1、工作电源：220V±22V，50Hz±1 Hz；噪声≤55dB

2、臭氧浓度：≥1000mg/m³

3、*消毒程序为自动控制，采用抽真空方式（密封消毒方式）消毒，高浓度的臭氧完全渗透到床单位（包括棉被、床垫、枕芯等床上用品）最深层次，保证消毒彻底并全面防止臭氧泄漏而污染环境

4、采用微电脑操作控制系统，大屏幕显示，对消毒过程进行控制和观察；具有手动和自动两种控制方式， “一键式”操作， “抽真空—消毒—解析”自动完成，消毒时间1-90分钟根据需要自行调节和设定，可单一对床垫消毒或同时对相邻两个床垫消毒

5、*消毒效果：消毒后对床单元内的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠球菌等杀灭率≥99.9%；灭杀对数值≥ 3.0。

6、结构形式：机身防静电、防阻燃、低碳环保，移动式底部有滑轮，设备顶部有方便推动的把手，机身自带抽屉或置物槽，便于放置床罩等配件。

7、*消毒中臭氧泄漏浓度：≤0.2mg/m3；消毒后臭氧残留浓度≤0.2mg/m3

8、资质要求：投标商具有符合生产经营范围内的医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证

9、臭氧发生量≥3g/h

10、投标的产品必须有经卫健委通过技术评审的消毒产品卫生安全评价报告，或经省级卫生计生行政部门备案的消毒产品卫生安全评价报告

11、*所配套一次性耗材需标内品种

12、*整机保修≥三年；