启东市中医院DSA机房辐射防护工程采购文件

启东市中医院

二○一八年三月二十日

# 采购文件目录

第一部分、采购邀请函；

第二部分、采购项目要求；

第三部分、供应商须知；

第四部分、附件--响应文件格式。

# 第一部分   采购邀请函

启东市中医院根据启东市政府采购管理的有关规定，就DSA机房辐射防护工程采购项目进行询价采购，邀请具有法律法规规定应具备条件的供应商前来参与投标（不接受联合体投标）。

一、项目编号： QDSZYYZWK201803001

二、项目名称：启东市中医院DSA机房辐射防护工程。

三、采 购 人：启东市中医院

联 系 人：陈卫兵

联系电话：0513-83214799。

联系地址：江苏省启东市紫薇中路458号。

四、采购项目说明及需求：具体内容详见采购文件第二部分。

五、实施地点：启东市中医院。

六、资格要求：

1、具备《政府采购法》第22条所规定的条件。

2. 营业执照中具有本项目相应辐射防护材料销售和技术服务的范围。

七：招标文件的发布

招标文件发布：医院官网：www.qdszyy.com。

八：投标及开标日期

投标时间：2018年3月28日下午15:00-15:30

投标截止时间：2018年3月28日下午15:30

投标地点：启东市中医院监察室

开标时间：2018年3月28日下午15∶30时(汇龙镇紫薇中路458号)

开标地点：启东市中医院九楼小会议室

# 第二部分  采购项目明细及要求

DSA机房辐射防护工程所涉材料清单及要求如下：

| 屏蔽体 | 拟采取屏蔽材料及厚度 | 面积（M2） | 要 求 | 最高限价 （总价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地坪 | 硫酸钡泥30mm | 61.5 | 该工程技术验收应符合下列标准：①放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价；②核技术利用建设项目环境影响评价。 | 197500.00元 |
| 墙体（东） | 硫酸钡泥40mm | 34.1 |  |  |
| 墙体（南） | 铅板2mm | 31.6 |  |  |
| 墙体（西、北） | 硫酸钡泥30mm | 56.4 |  |  |
| 墙体（污物通道） | 硫酸钡泥30mm | 12.3 |  |  |
| 顶棚 | 铅板1.5mm | 67.6 |  |  |
| 防护门 （电动平移门） | 铅板3mm | 6.3 |  |  |
| 防护门（内开门） | 铅板3mm | 3.78 |  |  |
| 观察窗 | 铅玻璃2000*1000*20mm | 2 |  |  |
| 工程施工及其它必要的辅助设施、材料 |  |  |

# 第三部分　供应商须知

## 一、投标文件须包括下列内容：

1、法定代表人身份证复印件、投标人身份证复印件（加盖供应商公章，原件备查。）

2、法人代表针对投标人参与本项目投标的授权书原件（投标人是法人代表的除外）。

2、合法有效的营业执照副本复印件（加盖供应商公章）和税务登记证副本复印件（加盖供应商公章）。

3、根据附件提供的报价表格式填写，必须加盖供应商公章。（报价含材料、运输、施工安装、售后、税费等一切费用）

4、供应商认为需要提交的其他材料。

二、投标文件其它要求：

## 1、响应文件提供2份（1份正本1份副本）。

## 2、响应文件的密封袋封口处加盖供应商印章。

3、如果供应商未按上述要求密封及加写标记，将作无效响应文件处理。

4、如收到的有效响应文件或经评审后有效的响应文件少于三个的（不含三个），可依法重新组织招标；或经医院院长会议批准，采取其他采购方式实施采购。

三、有关技术要求、机房设计及其它需求问题，请与采购单位联系，并可现场查勘。

四、质保要求：本项目整体免费质保期为壹年，其中自动门电动装置系统免费质保期为贰年。

## 五、评标原则：

本招标项目为总价最低价者为中标候选人。如出现2个以上相同报价，则进行第二轮报价，直至出现最低价。

六、付款方式：

本项目通过技术验收合格后，支付合同金额的90%，一年后支付合同金额的5%，二年后付清余款。

第四部分：附件

报价表：

报 价 表

项目名称：启东市中医院DSA机房辐射防护工程采购项目

| 项目名称 | 总金额（元） | 质保情况 |
| --- | --- | --- |
| DSA机房辐射防护工程 |  |  |
| 总金额（人民币大写）： |

法人代表或授权代表（签字或盖章）：_________ _   ___

供应商盖章：_________________

时      间:__________________