北京市典型区域新兴有机污染物的监测方法与评价研究测试项目-仪器租赁技术服务项目仪器租赁服务比选文件

- 项目名称：北京市典型区域新兴有机污染物的监测方法与评价研究测试项目-仪器租赁服务项目

- 合格参选人

1.在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有服务能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人；

2.参加此采购活动前三年内（注册时间不足三年的按实际经营时间计算），在经营活动中没有重大违法记录；

3.遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的比选；

5.供应商必须按比选公告要求报名，否则没有资格参加本项目报价;

6、参选人必须为未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人。凡是参加比选的参选人自行承担其参选所涉及的一切费用，无论比选的结果如何，比选人对上述费用不负任何责任。

三、比选范围

| 序号 | 服务项目 | 单 位 | 数 量 | 主要任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱三重四级杆质谱仪租赁 | 台月 | 4 | 完成PPCPs仪器使用、测试分析等。提供测试溶剂。 |
| 2 | 气相色谱三重四级杆质谱仪租赁 | 台月 | 3 | 完成SCCPs仪器使用、测试分析等。提供测试溶剂。 |

备注：1、服务期间为2022年6月1日至2022年9月30日，具体以完成甲方任务为准。

- 参选人出租仪器并提供测试试剂及耗材见需提供耗材明细表

需提供耗材明细表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环己烷 | 色谱纯或农残级，4L/瓶 | 1 | 瓶 |
| 2 | 正己烷 | 色谱纯或农残级，4L/瓶 | 8 | 瓶 |
| 3 | 二氯甲烷 | 色谱纯或农残级，4L/瓶 | 4 | 瓶 |
| 4 | 甲醇 | 色谱纯或农残级，4L/瓶 | 4 | 瓶 |
| 5 | 乙腈 | 色谱纯或农残级，4L/瓶 | 8 | 瓶 |
| 6 | 丙酮 | 色谱纯或农残级，4L/瓶 | 2 | 瓶 |
| 7 | 甲酸 | 500ml/瓶 | 1 | 瓶 |
| 8 | 甲酸铵溶液 | 10 mM in H2O | 1 | 瓶 |
| 9 | 氟化铵溶液 | 5 mM in H2O | 1 | 瓶 |
| 10 | Na2EDTA•2H2O | ≥99.0%，500g/瓶 | 2 | 瓶 |
| 11 | 盐酸 | 优析纯，500ml/瓶 | 1 | 瓶 |
| 12 | 浓硫酸 | 分析纯，纯度>99.9% | 1 | 瓶 |
| 13 | 无水硫酸钠 | 分析纯，500g/瓶 | 20 | 瓶 |
| 14 | 石英砂 | 分析纯，500g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 15 | 氯化钠 | 分析纯，500g/瓶 | 10 | 瓶 |
| 16 | 弗罗里土 | 净化柱用，100g/瓶 | 10 | 瓶 |
| 17 | 石英棉 | 净化柱用 | 1 | 包 |
| 18 | pH试纸 | 0.5-5.0 | 10 | 包 |

四、付款方式

分期支付：

价款支付方式和时间:本合同付款分两次支付，第一次为合同签订后，仪器到位且乙方开始实施测试业务5个工作日后内支付50%合同款，余款在租赁期限结束且双方结算完成后15日内付清。乙方收取相应款项前，应向甲方提供增值税普通发票。

五、参选文件

参选文件包括但不限于以下组成部分：

1、参选书（附件1）

2、企业营业执照（或事业单位法人证书）（复印件）；

3、法定代表人身份证明书（附件2）

4、比选申请人法定代表人签署的授权书原件（有委托才提供，附件3）；

六、评选方式

1、经评审合格的综合比选最高分数参选人中选。

2、本项目控制价为39万元，超过控制价的参选报价将不被接受。

3、评分方法（详见下表）

| 序号 | 评标因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分（50分） | 计算方法=（评标基准价/供应商的报价）×50%×100 评标基准价：参与供应商的最低报价 | 50 |
| 2 | 商务部分（14分） | 综合实力 | 综合考虑供应商的企业注册时间、实力、信誉、技术状况、履约能力、相关资质认证情况等，评价优得7-10分，较优得4-6分，一般得0-3分。 | 10 |
|  |  | 响应文件编制质量、对招标文件的响应程度 | 响应文件内容完整、编制质量好、对比选文件的响应程度相对比较高得0-4分。 有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 | 4 |
| 3 | 技术部分（36分） | 技术指标、参数响应情况 | 材料货物技术指标、参数、规格满足本项目各项实际需求，计21-30分；基本满足项目需求需求的，计11-20分；不周全，可能导致项目不能正常进行的，计0分。 | 30 |
|  |  | 维修服务 | 设备维修响应时间24小时（含）以内得6分，24至48小时内得4分，超过48小时的得0分。 | 6 |
| 合计 | 100 |

七、递交响应文件的截止时间和地点：

要求报送参选文件正、副本各一份，并于2022年4月20日上午11时00分之前，将参选文件密封封口加盖公章及法人章，密封好后送达北京市矿产地质研究所317室，超过截止时间参选人不再接受参选申请人提交的文件。

附件1：

参选书

致北京市矿产地质研究所：

我单位已全面认真阅读北京市典型区域新兴有机污染物的监测方法与评价研究测试项目-仪器租赁技术服务项目比选的相关文件资料。

我单位参选总价为：人民币（大写）          元。明细如下：

| 序号 | 服务项目 | 单 位 | 单价 (万元) | 数 量 | 金额 (万元) | 主要任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱三重四级杆质谱仪租赁 | 台月 |  | 4 |  | 完成PPCPs仪器使用、测试分析等。 |
| 2 | 气相色谱三重四级杆质谱仪租赁 | 台月 |  | 3 |  | 完成SCCPs仪器使用、测试分析等。 |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |

备注：1、服务期间为2022年6月份至2022年9月份，具体以完成甲方任务为准。

- 租赁仪器并提供测试试剂及耗材见需提供耗材明细表

需提供耗材明细表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环己烷 | 色谱纯或农残级，4L/瓶 | 1 | 瓶 |
| 2 | 正己烷 | 色谱纯或农残级，4L/瓶 | 8 | 瓶 |
| 3 | 二氯甲烷 | 色谱纯或农残级，4L/瓶 | 4 | 瓶 |
| 4 | 甲醇 | 色谱纯或农残级，4L/瓶 | 4 | 瓶 |
| 5 | 乙腈 | 色谱纯或农残级，4L/瓶 | 8 | 瓶 |
| 6 | 丙酮 | 色谱纯或农残级，4L/瓶 | 2 | 瓶 |
| 7 | 甲酸 | 500ml/瓶 | 1 | 瓶 |
| 8 | 甲酸铵溶液 | 10 mM in H2O | 1 | 瓶 |
| 9 | 氟化铵溶液 | 5 mM in H2O | 1 | 瓶 |
| 10 | Na2EDTA•2H2O | ≥99.0%，500g/瓶 | 2 | 瓶 |
| 11 | 盐酸 | 优析纯，500ml/瓶 | 1 | 瓶 |
| 12 | 浓硫酸 | 分析纯，纯度>99.9% | 1 | 瓶 |
| 13 | 无水硫酸钠 | 分析纯，500g/瓶 | 20 | 瓶 |
| 14 | 石英砂 | 分析纯，500g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 15 | 氯化钠 | 分析纯，500g/瓶 | 10 | 瓶 |
| 16 | 弗罗里土 | 净化柱用，100g/瓶 | 10 | 瓶 |
| 17 | 石英棉 | 净化柱用 | 1 | 包 |
| 18 | pH试纸 | 0.5-5.0 | 10 | 包 |

我单位承诺所提供服务的仪器均符合甲方技术要求，参选报价包括比选文件所确定的比选范围内及附件5：提供服务的仪器的全部内容，并包括完成上述内容所必需的全部费用。若部分项目的费用没有在参选文件中列明，则视为已含在项目的报价中。

参选人：（盖章）

法定代表人或其委托人：（签字）

日期：2022年   月   日

附件2

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：       身份证号：                        职务：

系                                  的法定代表人。

特此证明。

（身份证正反面复印件附后）

参选人：                          （公章）

日  期： 2022年        月        日

附件3

授权书

本人          作为                        法定代表人，在此授权我单位             （身份证号：                ）作为我单位正式合法的代表人，代表我单位全权处理以下事宜：

高分辨质谱分析技术服务（仪器租赁）项目比选过程中的相关事宜。

在授权范围和期限内，被授权人所签署的文件具有法律效力，授权人予以认可。

单      位：  （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日       期：2022年  月  日

附件4：比选文件封面

比选编号：

仪器租赁服务

参选文件

参选人名称：                   （盖公章）

参选人地址：

参选人电话：

# 附件5

# 仪器和服务技术要求

一、液相色谱三重四级杆质谱仪提供服务技术要求

Y.1 工作条件：工作电压：220± 5% V，操作温度：15 – 35 C，湿度：<85 %

Y.2. 超高效液相：

Y.2.1 高压二元梯度泵

Y.2.1.1流量范围：0.001 mL/min – 5.0 mL/min，递增率0.001 mL/min。

Y.2.1.2流量精度：≤0.07%RSD

Y.2.1.3压力范围：0–18800 psi

Y.2.1.4混合精度，即梯度精度：< 0.15 %RSD

Y.2.1.5 混合准确度，即梯度准确度：±0.35%

Y.2.1.6延迟体积最小可达 10 µL

Y.2.1.7 含真空在线脱气装置，多通道在线脱气机，采用计量泵设计，无需对洗针液脱气。

Y.2.1.8 配置主动密封垫清洗装置

Y.2.2自动进样器

Y.2.2.1#样品容量：≥430位2 mL样品瓶

Y.2.2.2 交叉污染度：< 0.003 %

Y.2.2.3 进样精度：< 0.2RSD

Y.2.2.4 压力范围：0–18800 psi

Y.2.3智能化温控柱温箱

Y.2.3.1静态控温型柱温箱，不接受强制风冷柱温箱，控温范围：室温以下4℃–110℃。

Y.2.3.2温度稳定性和准确度：0.05 ℃和0.5 ℃

Y.2.3.3  柱容量：同时放置10cm柱8根

Y.2.3.4 柱箱配有色谱柱切换阀，可质谱软件自动控制

Y.2.4 二极管阵列检测器

Y.2.4.1二极管对数：>1024对

Y.2.4.2 短期噪声：< 3.5 × 10-6 AU@230 nm/4 nm

Y.2.4.3 漂移：< 0.6 × 10-3 AU/hours@230nm

Y.2.4.4 波长范围：190–600 nm

Y.2..4.7 采集频率：>120 Hz

Y.3三重串联四极杆质谱仪

Y.3.1★ 离子源： 独立ESI源，独立的APCI源、独立的APPI源。均为非复合源。

Y.3.2 喷雾针90度垂直于喷雾口

Y.3.3离子源接口可适用于微径柱、常规分析柱

Y.3.4 离子源技术：采用热喷射流离子聚焦技术，雾化氮气流速可控。加热温度大于800度。

Y.3.5四极杆质量过滤器：真空下控温至100度，离子高温挥发被真空抽走，可免维护。可保证最好的电场稳定性以及抗污染能力。

Y.3.6 碰撞池采用弯曲设计

Y.3.7气体要求: 雾化气和碰撞气均为氮气，无需额外氩气

Y.3.8 扫描方式: 全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM（用于定量分析）、选择性离子监测，手动时间编程、自动时间编程MRM、正/负极性切换、触发式MRM，混合扫描模式

Y.3.9 要求提供特殊扫描方式动态MRM和触发式MRM（除定性定量离子对外，软件可自动监测额外8个MRM离子对，而非降低灵敏度的全扫描模式）

Y.3.10#质量范围： m/z 5-3000

Y.3.11动态范围： >6×106

Y.3.12 #ESI+灵敏度：液质联用柱上进样1 pg 利血平，离子对 m/z 609->195所测得信噪比大于350,000; IDL(仪器检测限)为2fg。

ESI-灵敏度：液质联用柱上进样1 pg 氯霉素， 离子对 m/z 321->152。

所测得信噪比大于350,000;  IDL(仪器检测限)为4 fg。对 m/z 609->195。

Y.4工作站软件

Y.4.1自动方法优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量

Y.4.2离子源参数自动优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化离子源温度，气流压力和速度

Y.4.3自动时间编程功能: 多化合物同时监测时，能根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，无需手动设定时间窗口，采用该方法一次可同时监测4000个MRM。并且可以根据样品运行结果，自动更新、添加保留时间，无须手动输入，作为现场验收指标

Y.4.4定量软件具备自定义功能，可根据操作需求修改软件界面及报告模板，并生成相应的快捷方式

Y.4.5同时定量和定性确认。MRM自动触发二级离子定性检测的同时，MRM定量检测灵敏度不得低于单独检测时的灵敏度的90%，获得的二级离子谱图可以进行谱库检索，并提供谱图证明

Y.5配置要求

Y.5.1 超高压液相色谱系统：包括二元高压混合梯度泵（四溶剂流路，含真空脱气装置，超洁净工具包，连接毛细管，溶剂瓶，液相工具包等），柱塞清洗装置，自动进样器，可制冷柱温箱（带切换阀及阀头），DAD检测器

Y.5.2串联四极杆质谱系统：包括独立的ESI离子源，独立的APCI离子源，独立的APPI离子源，串联四极杆主机，质谱工作站，数据库，计算机，打印机

Y.5.3辅助设备：不间断电源（延时半小时以上），氮气发生器

Y.5.4 工作站：HP服务器级工作站：Intel 4核CPU, 8GB内存, 2×500GB硬盘（一个备份）, 独立显卡，DVD/CD-RW, Microsoft windows 7 操作系统，OFFICE最新版办公软件，惠普32寸液晶显示器，A4幅面HP彩色激光双面打印机

二、气相色谱三重四级杆质谱仪技术要求

G.1 工作条件

G.1.1电源:220V，50Hz

G.1.2温度:操作环境20˚C -35˚C

G.1.3湿度: 操作状态25-50%，非操作状态20-80%

G.2 性能指标

G.2.1气相色谱仪

G.2.1.1柱箱

G.2.1.1.1柱箱温度：室温上5˚C-450 ˚C，20梯度/21平台程序升温

G.2.1.1.2升温速率：最大升温速度120˚C/min，以0.01˚C /min增加

G.2.1.1.3降温速率：从450˚C降至50˚C<240秒

G.2.1.1.4控温准确性：0.01℃

G.2.1.1.5彩色触摸屏：有三种用户操作界面，即软件、彩色触摸屏和浏览器界面，可实时访问仪器状态、配置和流路信息。

G.2.1.2流路控制系统

G.2.1.2.1★最大压力设定范围：0-150 psi

G.2.1.2.2压力设定精度：0.001 psi

G.2.1.3多模式进样口

G.2.1.3.1最高使用温度450˚C, 采用液氮 (可冷却至-160˚C) 制冷；

G.2.1.3.2 #程序升温进样具有10个程序阶梯，提供官方技术参数

G.2.1.3.3★最大升温速率：≥900˚C/min

G.2.1.3.4 可在同一序列中自动切换常规热进样和大体积进样两种方式，无需更换任何硬件。

G.2.1.4配置柱中和柱后反吹,确保系统的稳定性和增加柱寿命，且在原有软件上直接操作，无需额外配置反吹软件。

G.2.1.5具有更换色谱柱不泄真空的功能

G.2.2液体自动进样器

G.2.2.1液体进样量范围：通常介于0.1-50μL之间

G.2.2.1.1样品瓶位数： 166位

G.2.2.1.2进样速度：3种模式: 高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调

G.2.3质谱部分

G.2.3.1质量数范围：10-1050 m/z

G.2.3.2仪器检测限指标及灵敏度（验收指标）：

G.2.3.3 ★IDL(MRM): ≤4fg ，10fg OFN 连续8次进样，测试柱子规格为30m*0.25mm*0.25um，峰面积RSD≤15%。

G.2.3.4#分辨率：0.4~4amu分辨可调 。

G.2.3.5碰撞池具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0~5.0 ml/min可调。

G.2.3.6扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.8ms

G.2.3.7无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-280uA。

G.2.3.8★最大离子化能量(即电子轰击能量)：300eV

G.2.3.9离子源:配置EI、CI源，独立控温，最高温度可到350˚C

G.2.3.10 四极杆质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高可达 200˚C(非预四极杆加热)。

G.2.3.11气质接口温度: 独立控温，最高温度可到350˚C

G.2.3.12质谱可升级实现在线清洁和离线清洁两种模式。

G.2.3.14扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM）。

G.2.3.15 #质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能，提供软件截图证明。

G.3数据处理系统

G.3.1软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件

G.3.2通用谱库: NIST17谱库和化学结构式库 (不少于27万张).

G.4配置要求

G.4.1气相色谱仪-三重串联四极杆质谱(配置EI源和CI源)1套，色谱具备反吹及不屑真空换色谱柱功能。

G.4.2多模式进样口1个

G.4.3液体进样器1台

G.4.4 安装工具包1套

G.4.5质谱软件（带保留时间锁定和解卷积软件功能）1套

G.4.5  2017NIST谱库1套