附件一：预招标设备参数要求

东营市第二人民医院

儿保科便携式骨密度仪、双目筛查仪

院内预招标参数要求

- 便携式骨密度仪

1、主要技术规格

1.1探头频率及带宽:核心频率1.25MHz， 带宽30%，充分保证探头频率的灵敏度和稳定性；

1.2探头组成:完全自主研发四晶体超声探头；

1.3收发模式:轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收，自动消除软组织干扰，单次检查获取大于40000组数据，确保数据的高准确度、高重复性；

1.4检测部位:桡骨、胫骨；

1.5测量参数:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄；

1.6声速测量范围:2300m/s～4700m/s；

1.7高测量重复性:≤±0.8%；

1.8测量声速2300m/s-4700m/s范围内准确度:≤±50m/s；

1.9快速、高精度两种测量模式；

1.10单点检测速度:≤0.4s；

1.11主机重量:≤4.4kg；

1.12操作平台：安卓触摸屏操控；

2、产品功能

2.1探头导航:显示器实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角，便于快速矫正检测角度，提高检测速度和数据准确性；角度显示偏转精度0.1°；

2.2 视频播放：儿童检查时吸引其注意力，使医生轻松完成检查。动画片内容可更换、增减；

2.3 联网功能：

2.3.1 数据联网方式： 支持有线、WIFI、4G模块(选配)联网；

2.3.2 支持DB（SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL）、Http、WebService数据接口，将检测数据传输至医院网络系统；

2.4实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间，直观易懂；

2.5探头自动休眠，有效延长探头使用寿命；

2.6显示患者详细信息资料并可编辑；

2.7显示历史测量结果；

2.8多外置接口开放：可外接扫码枪（选配）、身份证读卡器（选配），实现病人信息快速录入；

2.9病案管理功能：可对病例进行保存、显示、检索、编辑、导出等一系列操作管理；

2.10 提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单；

2.11 自动生成报告单；

2.12 支持保存报告单为PNG、JPG、BMP及PDF等格式；

2.13 便携式校验模块（带温度指示条）：用于检测前设备的校验，确保检测数据准确性；

2.14报告单自定义:可重新编辑报告单字段，针对检测结果，检测图表，检测意见或者医生意见等字段，可随意进行缩放，拖动，添加或删除等操作，满足更多客户需求；

2.15骨密度主机内置探头装置:防止探头磕碰，增加探头使用时间，保护探头寿命；

2.16适合中国人标准的数据库，婴幼儿（0-5岁）数据库，青少年（5-20岁）数据库，成人（20-90岁）数据库；

- 双目筛查仪

操作模式：可选择双眼/单眼模式，可视化屏幕。

适用范围：从小儿到成人全年龄段，自动检测出屈光度问题（包括近视、远视、散光、瞳距、瞳孔直径、眼红光反射及眼震颤轨迹图），可检查不同瞳孔大小的眼睛

测量模式：可根据受测者的具体情况设置为婴幼儿、儿童、成人等不同年龄段的测量模式

屈光检测：全自动

球面度DS：        范围    -7.50D~+7.50D

分辨率  0.25D/0.01D

精度    ±0.50D

柱面度DC：        范围    0.00D~3.00D

分辨率  0.25D/0.01D

精度    ±0.50D

轴位Axis：         范围     0°~  180°

分辨率   1°

精度    ±5°

瞳孔直径Pupil size:   范围    4.0㎜~9.0㎜

分辨率  0.1㎜

精度    ±0.1㎜

瞳距 Pupil distance:  范围    35㎜~80㎜

分辨率  1㎜

精度    ±1㎜

固视方向Gaze:      0°~  20°

可以看红光反射检查跟眼震轨迹检查图

工作距离Measuring distance:  1m ± 5cm

测量时间Time per measurement: 1 ~3s

固视目标Fixation target: 随机闪烁，声音刺激

数据接口：Wi-Fi ，USB

打印机接口：USB

电池：可充电锂电池，续航6小时，可更换

尺寸：180mm×130mm×110mm

显示器：5寸触摸显示屏

重量：0.8Kg

附件二：

东营市第二人民医院

儿保科便携式骨密度仪、双目筛查仪

预招标报价单

序号：DYEY2021039#

| 单位名称（盖章）： | 联系人及电话： |
| --- | --- |
| 项目名称 | 东营市第二人民医院儿保科便携式骨密度仪、双目筛查仪采购项目 |
| 品牌型号 |  |
| 价格（元） |  |

附件三：

预招标知情同意书

东营市第二人民医院：

我公司参加本次采购人组织的东营市第二人民医院儿保科便携式骨密度仪、双目筛查仪采购项目预招标活动，明确该项活动为了解相关设备性能参数及市场价格行为，非正式招标行为，自行承担预招标活动的自身费用。

供应商名称：

（公章）：

年   月   日