附件1：

东营市第二人民医院

妇科宫腔镜采购

院内招标参数要求

- 医用内窥镜摄像系统

用于各种内窥镜的检查和手术，CMOS全高清系统，全高清分辨率1920 × 1080像素（16:9）逐行扫描1080P，2.5倍数码变焦和冻结功能，具有自动测光和消光功能。

二、医用内窥镜冷光源

输出功率：0-120W，灯泡寿命：50000 小时，色温5500-6000k，亮度 ：≥580000lx，光通量：最大值 350lm，调光方式：按键，PWM(可设置多种工作曲线)自动检测和控制温度显色指数≥93，放置湿度：within 85﹪RH。2.5M、可高压消毒，高传导性导光束。

三、液晶显示器

1、全高清显示，显示面带防水防尘保护层，平面触式控制开关，自动检索输入信号模式并自动锁定显示，尺寸≥19英寸，高清晰液晶显视器，

2、分辨率：1920x1080、比例：16:9，显示颜色：1.07B 多种视频型号输出，输入接口：如VGA、SDI、RGB 、DVI等

3、医用台车、金属四层，带万向支架及万向车轮。

四、等离子双极电切电凝系统

1、具有等离子双极电切和电凝的手术功能。本系统符合欧盟CE标准。

2、电切内窥镜一套，可连续进出水冲洗对流

3、内窥镜1支，  4mm×302mm高清（HD）内窥镜,目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性，可高温高压消毒：18分钟134°

4、核心技术参数：工作频率200kHZ以上，切割输出模式不少于5种，切割模式额定负载200Ω±10Ω,最大输出功率200 W±40 W， 凝血模式额定负载100Ω±10Ω最大输出功率100 W±20 W 。

5、操作手柄被动式，新型人体工程学被动式工作手件，

6、具有自动识别不同代码双极电极切割模式或凝固模式输出的默认功率，并可增减与显示。

7、具有超负荷保护装置，当遇到过载时屏幕提示显示“过载”或“over current”字样。

8、具有凝血模式或切割模式手术时帮助判定组织效应的阻抗条图显示。具有电极安装状态显示。

9、LCD液晶屏显示，≥5.6吋，多界面可同时显示：动态阻抗、电极状态和切凝的模式、功率等图形、字母和数字。

10、双踏板脚踏开关。

五、冲洗系统（灌注泵）

1、内窥镜冲洗系统 利用冲洗液体对腔体进行加压使其膨胀，从而达到腔镜检查和维持手术中可视空间及腔内冲洗作用的设备.

2、外接电源/输入功率 a.c.220V  50Hz/200VA

3、冲洗压强调节范围  15 mmHg～500 mmHg

4、冲洗流量调节范围 10 mL/min～1000 mL/min

5、冲洗管路：消毒饱和度：采用温度为121℃的饱和蒸汽，每次持续15min ，可进行至少20次。

6、噪声:≤50dB(A）

六、宫腔检查镜

1.内窥镜镜体全部采用进口不锈钢部件。

2.独特进水和出水通道，可以持续循环灌流；

3、内鞘可单独使用，外径小，易于插入，最大插入部外径4mm；

4、直管内窥镜使医生更便于控制内窥镜的方向；

5.光学镜的有效景深范围3-100mm，视向角：30度。

6、配备配套的活检钳、异物钳和剪刀，抓钳。钳头张开角度不小于45度。

附件2：

| 东 营 市 第 二 人 民 医 院 |
| --- |
| 妇科宫腔镜系统采购 | 项 目 招 标 报 价 单 |
| 序号：DYEY2021024# 招标时间: 2021年12月 日 |
| 单位名称： | 联系电话： |
| 设备品牌、型号 |  |
| 初始报价 |  |
| 磋商中报价 |  |
| 最终报价 |  |
|  | 报价人签字： |