附件一：

东营市第二人民医院

皮肤检查灯、光疗仪、皮肤毛发观察仪

院内招标参数要求

一、皮肤检查灯参数要求

1.输入电压/频率：220V±10%/50Hz

2.输入功率：≤30VA

3.重量：≤0.6Kg

4.可视镜片直径：≥55mm

5.可视镜片放大倍率：1.5倍

6.输出峰值波长: UVA 370±5nm

7.辐照强度：UVA :2-8mW/cm²

8.光源类型：大功率UVA LED光源

9.配专用柔性遮光罩，可轻松在各种平面及弧面下进行观察，达到暗室效果；

10.专用光学玻璃透镜特种滤镜

11.光源亮度三档可调

12.带有手机拍摄专用支架

13.直流交流双电源模式

二、光疗仪参数要求

1. 峰值波段（nm）：蓝光：415nm±10nm；红光：633nm±10nm；黄光：590 nm±10nm

2.光源类型：“恒流并联式”光源阵列LED红光/LED蓝光/LED黄光

3.光源结构：三光源一体免拆卸更换

4.光源数量：每辐照屏≥330粒灯珠，5屏≥1650粒灯珠

5.“广角密布型”光源布列光源寿命≥30000小时

6.辐照强度（mw/cm²）：蓝光: 67～208，红光:25～95；黄光：16～52

7.阻尼式液压臂，可实现上·下·旋转 伸缩等

8. 8寸超高清真彩触摸式显示屏

9.辐照强度五档可调

10.连续脉冲双模式，单、多光源可调整自动切换输出光源随色切换

11.三组快捷记忆存储工作模式

12.具备治疗智能语音提示

13.需配备紧急急停开关

14.交流电压（V）:220

15.电源频率（Hz）: 50

16.输入功率（VA）: ≤800

三、皮肤毛发观察仪参数要求

1、设备须采用CCD传感器，逐行扫描图像，无压缩，成像速度快，无延迟

2、皮肤镜倍率支持1X-20X-50X-220X，镜头靶面直径≥22mm

3、注册证须体现采用光学镜头

4、显色指数需不小于90%

5、影像输出分辨率支持2560*2048

6、辐照度Ee≤200W/㎡

7、50倍时视场中心分辨率不小于100线/mm

8、光源峰值波长455nm±5nm

9、三镜合一，连续变焦功能，无需更换镜头

10、支持非偏振光检测、浸润式非偏正光检测以及偏振光检测，且无需更换镜头

11、具备3D模拟成像功能，重现立体三维图像，多角度观察

12、光源照度：≥7000LUX，亮度可调

13、帧数：≥30fps

14、需具备色素类皮肤病辅助诊断功能

15、两步法、三分法、七分法、ABCD法、Menzies法、模式法、CASH法处理

16、报告多画面选择功能、对目标区域长度，弧度，面积等可测量

17、3D头模：精准定位所需要检测的部位，方便前后对比观测；

18、毛囊密度：精准精算毛发密度，评估毛囊、毛发存活率；

19、毛囊密度具备自动测量和手动测量两种方式

20、毛囊间距检测：测量毛囊与毛囊之前的间距，评估毛发生长情况；

21、皮脂面积检测：通过皮脂面积测量，方便调整治疗方案；

22、毛发直径和长度测量：通过毛发直径和长度测量，来了解毛发生长情况；

23、可以观察肉眼不可见的细微毛干形态和结构变化，还可以对毛囊开口、毛周皮肤的变化进行全面评估；

24、根据图像数量自动滚动图像栏以显示其新拍图像；支持对正在展示的图片进行标

识，并保存至数据库。

25、可集中统一登记病人信息；可修改、删除病人资料；可添加、删除检查记录

26、可以对诊断术语进行快速维护修改。

27、免费系统更新升级功能

28、IPS微边超高清分体工作站：

显示器屏幕尺寸:≥23.8"

色数：16.7M

色域：SRGB 103.8%

分辨率：1920*1080

附件二：

东营市第二人民医院

| 名称 项目 | 品牌型号 | 投标报价（元） | 磋商中报价（元） | 最终报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 皮肤检查灯 |  |  |  |  |  |
| 光疗仪 |  |  |  |  |  |
| 皮肤毛发观察仪 |  |  |  |  |  |

皮肤检查灯、光疗仪、皮肤毛发观察仪采购项目报价表

本表空白上加盖供应商公章，同时由法定代表人或授权委托人签字（或印鉴）。磋商中报价及最终报价磋商会议现场填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人印鉴（或签字）：

日期：  年   月   日

附件三：

东营市第二人民医院

皮肤检查灯、光疗仪、皮肤毛发观察仪采购项目

主要耗材及易损件价格报价表

| 主要耗材及易损件名称 | 参数、型号 | 单价（元） |
| --- | --- | --- |
| ……………… |  |  |

本表填写完加盖供应商公章，同时由法定代表人或授权委托人签字（或印鉴）。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人印鉴（或签字）：

日期：  年   月   日