附件：预招标设备参数要求

东营市第二人民医院

血液透析机

院内预招标参数要求

一、单泵血液透析机参数要求

1、机型：单泵血液透析机；

2、具有血液透析、单纯超滤、序贯透析、高效透析等功能；

*3、全中操作系统，数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量；

4、有方便的序贯透析(透析←→单纯超滤)、高低钠序贯透析程序；

*5、具有平衡腔容量平衡反馈控制系统，精确控制超滤量；

6、具有可调钠和多种超滤曲线，可提供个性化治疗；

7、具备电导度反馈控制系统，精确调整电导度，使透析液的浓度更准确；

8、可提供超纯透析液；

9、动脉压监测范围: -500mmHg～+700mmHg，精度：±10mmHg；

10、静脉压监测范围: -500mmHg～+700mmHg，精度: ±10mmHg；

*11、跨膜压监测范围: -500mmHg～+700mmHg，精度: ±10mmHg；

*12、透析液流量调节范围：0，300～800（可调）ml/min；

13、透析液温度范围：33～41℃，精度：±0.5℃；

*14、透析液电导率调节范围:5～20ms/cm，精度: ±0.1 ms/cm ；

15、血流量可调范围：0～650mL/min ；

*16、超滤控制范围：0～6000mL/h，精度：±30mL/h或±1%；

17、肝素泵注入流量：0～10ml/h，精度±0.1ml/h；

18、气泡检测器：可监测≥0.05ml的气泡，可监测液面和累积气泡；

19、漏血监测：可监测≥0.5mL/min的漏血；

20、内置后备电源：机器停电后，可维持工作时间≥30分钟，且不丢失数据；同时压力监测、漏血监测、空气监测正常工作；

21、消毒及清洗：具备化学消毒方式、热消毒、可脱钙消毒同时进行；

22、水供应、水压：0.5-6.0bar,入水温度10-30度；

23、电源：交流：230V±10%或（220V），频率50-60Hz；

二、双泵血液透析滤过机参数要求

1、机型：双泵血液透析机；

*2、具有透析、单纯超滤、序贯透析、高效透析、超纯透析、在线血液滤过、在线血液透析滤过，具有在线生成置换液功能；

# *3、全中文操作系统,数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量；；

4、有方便的序贯透析(透析←→单纯超滤)、高低钠序贯透析程序；

*5、具有平衡腔容量平衡反馈控制系统，精确控制超滤量；

6、具有KT/V计算评估功能；

7、具有可调钠和多种超滤曲线，可提供个性化治疗；

8、具备电导度反馈控制系统，精确调整电导度，使透析液的浓度更准确；

9、可提供超纯透析液；

10、动脉压监测范围: -500mmHg～+700mmHg，精度：±10mmHg；

11、静脉压监测范围: -500mmHg～+700mmHg，精度: ±10mmHg；

*12、跨膜压监测范围: -500mmHg～+700mmHg，精度: ±10mmHg；

*13、透析液流量调节范围：0，300～800（可调）ml/min；

14、透析液温度范围：33～41℃，精度：±0.5℃；

*15、透析液电导率调节范围:5～20ms/cm，精度: ±0.1 ms/cm ；

16、血流量可调范围：0～650mL/min ；

*17、超滤控制范围：0～6000mL/h，精度：±30mL/h或±1%；

18、肝素泵注入流量：0～10ml/h，精度±0.1ml/h；

19、气泡检测器：可监测≥0.05ml的气泡，可监测液面和累积气泡；

20、漏血监测：可监测≤0.35mL/min的漏血；

*21、置换液流量：0～20L/h(HDF-online)     0～6L/h(HDF-Bag)

22、内置后备电源：可维持工作时间≥30分钟。

23、全自动消毒脱钙，可使用多种消毒液和酸洗液；