附件一：预招标设备参数要求

东营市第二人民医院

麻醉机院内预招标参数要求

1、国产一线品牌，知名度高，售后服务可靠，提供周边医院配置情况；性能稳定可靠，适用于成人及小儿麻醉。

2、锂电子(非铅酸)后备电池，后备电池使用时间≥90分钟。

3、具有三个以上的辅助输出电源接口。

4、标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源，配置德标接头。

5、快速充氧范围25 - 75 l/min

6、电子显示流量计，空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min。

7、标配双麻醉罐位，配有互锁装置。标配一个高品质七氟醚挥发罐，麻醉罐和主机同品牌，具备温度、压力和流量补偿功能。配备挥发罐专用加药器，方便加药。

8、回路整体可徒手拆卸，一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接。回路整体可旋转≥30°，以满足不同手术无需移动麻醉机的要求

9、回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染

10、流量传感器精准。

11、具有回路加温功能，保证回路不受积水影响，向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。

12、在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换

13、电动电控呼吸机，全中文操作和显示，可应对断电断气时应急需求。

14、上升式风箱，气体泄漏一目了然。

15、标配VCV、PCV通气模式，可设置PEEP通气模式。

16、潮气量设置范围：20ml-1400ml，能满足小儿麻醉需要。

17、吸气压力设置范围：5-60cmH2O

18、呼气末正压范围：OFF，3到30 cmH2O

19、呼吸频率：4-100次/分钟

20、吸呼比：4:1到1:8

21、具备潮气量实时自动补偿功能，呼吸机根据测得的吸入潮气量来调节送气的流速，动态补偿通气系统的顺应性和系统微量泄漏等带来的潮气量损失，同时消除新鲜气体的影响。

22、标配呼气末二氧化碳模块，方便手术室外麻醉监测。

23、具备彩色触摸屏，显示直观，操作便捷。

附件二：

东营市第二人民医院

麻醉机

预招标报价单

序号：DYEY2021040#

| 单位名称（盖章）： | 联系人及电话： |
| --- | --- |
| 项目名称 | 东营市第二人民医院麻醉机采购项目 |
| 品牌型号 |  |
| 价格（元） |  |

附件三：

预招标知情同意书

东营市第二人民医院：

我公司参加本次采购人组织的东营市第二人民医院麻醉机采购项目预招标活动，明确该项活动为了解相关设备性能参数及市场价格行为，非正式招标行为，自行承担预招标活动的自身费用。

供应商名称：

（公章）：

年   月   日