附件一：

东营市第二人民医院

4K胸腔镜

院内预招标参数要求

- 摄像主机

1.摄像系统主机可兼容同品牌4K超高清摄像头，具有3840*2160逐行扫描内镜成像性能；

2.主机采用触摸屏交互设计，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示；

3.具备白平衡、拍照、录像、冻结，缩放，图像翻转和图像增益等功能；

4.支持多种图像参数（饱和度、降噪、曝光控制等）的调节；

5.具备适应不同科室的手术模式，能够满足胸腔镜、腹腔镜、宫腔镜等常见镜种的手术；

6.摄像主机支持4K（3840x2160）分辨率下的图像刻录；

7.具有录像，截屏功能，通过U盘连接存储；

8.可输出4K超高清信号和全高清信号，以便于在手术室内连接其他屏幕显示；

9.电击防护等级，CF型。

- 4K摄像头

1.摄像头可连接标准C字卡口的各类光学视管；

2.摄像头原生输出3840*2160及10bit的4K超高清图像数据；

3.摄像头具备可自定义功能的按键，可进行白平衡、拍照、录像、电子放大缩小等功能设置。

- LED冷光源

1.输出接口支持10mm导光束通用接口；

2.冷光源的输出总光通量应≥1000Lm，显色指数不低于90；

3.色温区间在4000K-7000K，确保能最接近于自然光；

4.LED灯泡工作寿命≥30000小时，具备寿命提示功能，节约医院后续维护成本；

5.可进行多级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求；

- 超高清胸腹腔镜镜头

1.直径10mm， 30度视野方向，视野角度≥75°，工作长度≥320mm；

2.有效景深3mm-150mm；

3.可进行高温高压、等温等离子等灭菌；

4.保证图像更自然、更真实；具有更加出色的细节分辨能力。

- 医用监视器

1.≥27寸4K医用显示器；

2.支持3840*2160P图像显示；

3.具有4K和全高清接口，可满足4K超高清及全高清图像显示；

4.显示面板使用光学玻璃全贴合技术，防炫目、抗反射、高透光，提升显示亮度和色彩还原性，提高耐用性；

5.视角（面板规格）89°/89°/89°/89°（典型）（上/下/左/右，对比度＞10:1）；

6.显示器对比度≥1000:1。

- 高流速气腹机

1.流量10/Min-30/min可调节；

2.设定腹压范围；5mmHg-25mmHg

3.实际腹压、气腹机可设定压力，达到设定压力，气腹机停止供气。当气腹机显示压力超过设定压力2mmHg时，气腹机就泄压；

4.自动控制气体流量和腹压：可根据设定腹压值和实际腹压值调整供气量；

5.具有电气安全保护系统， 当气腹机显示压力超过设定压力时，气腹机就泄压。当气腹机显示气体压力过高持续3秒以上时，气腹机报警并一直泄压，只要超过设定压力，泄压就不会停止；钢瓶压力报警值：当钢瓶气体输出压力≤0.29MPa（3kgf/cm2）时气腹机报警；

七、医用台车

1.主体采用优质钢材制作，配备静音制动脚轮，可方便移动；

2.台车可放置4K医用监视器，节约手术室空间；

3.简洁美观，经久耐用，易于清洁。

附件二：

东营市第二人民医院

4K胸腔镜

预招标报价单

序号：DYEY2022001#

| 单位名称（盖章）： | 联系人及电话： |
| --- | --- |
| 项目名称 | 4K胸腔镜采购项目 |
| 品牌型号 |  |
| 价格（元） |  |

附件三：

预招标知情同意书

东营市第二人民医院：

我公司参加本次采购人组织的东营市第二人民医院4K胸腔镜采购项目预招标活动，明确该项活动为了解相关设备性能参数及市场价格行为，非正式招标行为，自行承担预招标活动的自身费用。

供应商名称：

（公章）：

年   月   日