潍坊市人民医院智能身心评估分析系统征集公告

潍坊市人民医院根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，对智能身心评估分析系统进行市场价格等调查征集，欢迎广大符合条件的供应商积极参与。

一、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

二、联系电话：0536-8192593

三、内容：

| 名称 | 数量(台/套） |
| --- | --- |
| 智能身心评估分析系统 | 1 |

四、参考要求详见附件。

五、征集方式：供应商将填写无误的附件报名表格（同时提交可编辑电子版一份），连同有效期内营业执照副本、税务登记证副本、进口产品需提供制造商授权委托书或经销证明，扫描后以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmgyszj@163.com邮件主题为：设备名称+公司名称。

六、征集时间：2024年4月22日上午9点至4月24日下午3点（休息时间除外）。

七、符合要求的供应商，邀请函免费发至预留的邮箱，如未收到，请务必自行电话联系物资采购办公室核实。

备注：本次征集仅作为该批项目市场价格等需求调查，不属于采购公开招标，望各供应商知悉。如有疑问，请拨打联系电话咨询。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2024年4月19日

附件：参考参数

| 功能要求 | 一、心理评测功能： 供认知、生活质量、精神心理状态、个性特征、睡眠质量评测分析，通 过常用量表答题躯体化症状自评量表评测（SSS）、个性、感情与情绪测量量表(PAD)、汉密尔顿焦虑量表、蒙哥马利量表抑郁评定量表、贝克抑郁自评问卷、汉密尔顿抑郁量表、症状自评量表（SCL-90），同时结合答题时间、反应速度等判定评测有效性，同时具有评测有效性分析功能 二、心电监测与异常分析： 实时的心电监测并提供心率变异分析、心电异变分析功能,心电生理参数和心理评测结合,做到真正意义上的“双心"同时分析评测 三、动态血压与心率变异分析 动态血压和心率变化监测,情绪压力分析功能,及患者心理评测过程中心率变化记录分析功能 四、面部识别分析： 面部表情变化、微笑程度等可直接分析情绪和疲劳情况的面部分析 五、认知功能评测： 具有认知功能的评测：通过简易精神状态量表（MMSE)对患者进行定向力、记忆力、注意力和定向力、回忆力、语言能力的测评 六、便捷可视化功能： 支持双拼显示，医生可全过程观察患者检测过程中的生理心理参数变化，及分析参数 七、答题有效性分析： 答题反应时间收集与分析，结合其他生理参数分析判断答题有效性 八、其他功能： 一体化设计有效避免多设备间的电磁干扰。自主知识产权报告系统，设备操作符合2018版心脏康复与预防指南要求，自动生成专业的智能心身评测报告并支持打印。数据具有独立性、保密性，数据不上传到院外，安全性更高。系统可接入康复路径管理系统，实现上下级分诊及患者远程评估、远程指导康复、远程标准化康复管理。 |
| --- | --- |
| 技术参数要求 | 1生产企业具有医疗器械生产资质； 2.生产企业需具有软件企业证书； 3.监测仪器具备药监局颁发的《Ⅱ类医疗器械注册证》； 4.软件系统具备药监局颁发的《Ⅱ类医疗器械注册证》； 5.设备可提供独立诊断评测移动医疗推车，双屏高清1080P显示触控一体机，操作系统为Android 系统； 6.多参数一体机实现对患者心理评测过程中的7导心电、血压、血氧、心率、呼吸率等实时监测； 7.七导联心电图，可实现单个心电导联图增益0.5,1.0,2.0倍；心率监测范围：15 次/分～300 次/分，允许误差±1bpm；成人血压测量范围：收缩压：30~255mmHg，平均压：20~235mmHg，舒张压：15~220mmHg，测量精度：≤5mmHg；血氧：光学测量法.测量范围：70%~100%，精度：2~3%； 8.医疗监测工作站全程智能语音指导提示患者做评测及智能计时； 9.采用二级权限管理，管理员可以进行医患信息追踪，医生可以登录账户进行报告电子签名； 10.具有心理评测：具有认知、生活质量、精神心理状态、个性特征、睡眠质量评测分析，同时结合答题时间、反应速度、面部表情分析、心率变异分析等综合判定评测有效性、精准性； 11.具有认知功能的评测：通过简易精神状态量表（MMSE)对患者进行定向力、记忆力、语言能力等的测评； 12.具有精神心理状态评估：通过常用量表症状自评量表（SCL-90）、汉密尔顿抑郁量表评测（HAMD）、汉密尔顿焦虑焦虑量表评测（HAMA）、焦虑自评量表（SAS）、抑郁自评量表（SDS）等等对患者进行精神心理状态评估；设备可自添加其他精神心理生活量表； 13.具有生活质量/人格/睡眠评估：通过生活质量测定量表（WHOQOL）、艾森克个性测验（EPQ-RSC）及匹兹堡睡眠质量指数量表检查（PSQI），可实现对患者在生活质量/人格/睡眠方面的评测； 14.自主知识产权报告系统，可生成专业的评测报告及打印，包括生理指标分析，生理参数记录分析图谱，心理评测分析，心理评估时间趋势，心理评估表情变化趋势，评测有效性分析，神经调节能力分析，心率变异性分析，心电图等； 15系统具有面部分析：面部表情变化、微笑程度等可直接分析情绪变化和疲劳程度； 16.情景模拟：提供α脑波、原野、天空、清晨、初雪等多种环境模拟，让评测者在舒缓的环境下评测，提高评测准确性； 17具有心率变异分析功能，并出具 HRV 分析报告，散点图、时域与频域分析指标、RR 间期分布直方图； 18.便捷可视化功能，支持双屏显示，医生可全过程观察患者检测过程中的生理心理参数变化及心电变化； 19.建立本地医学数据库，数据不上传院外服务器试验监测数据具有独立性、保密性，数据不上传到院外； 20.系统可扩展接入康复路径管理系统，实现上下级分诊及患者远程评估、远程指导康复、远程标准化康复管理。 |