潍坊市人民医院剪切波组织定量超声诊断仪等（3项）

院内公开采购公告(二次）

一、项目名称：剪切波组织定量超声诊断仪等（3项）

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

- 技术参数及要求：见附件。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 设备最高限价（总价：万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 剪切波组织定量超声诊断仪 | 1 | 8 |

- 报名方式：

1.潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

2.潜在投标人请同时登录潍坊市人民医院招标网（网址：http://119.177.12.82:38081/lxzcmis/），点击“供应商注册”按钮进行注册（已注册的无需重复注册），注册完成后报名路径详见附件2操作手册。

注：以上两种报名方式，请潜在投标人务必同时完成。

六、报名时间：自2024年4月24日上午9点至4月29日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2024年4月23日

附件1：功能要求及技术参数

# 标段一 剪切波组织定量超声诊断仪

一、设备技术参数及功能要求：

1	一般要求

1.1	原理	利用瞬时弹性成像技术来评估肝脏和脾脏的硬度；利用超声衰减理论来评估肝组织的脂肪变数值

1.2	专用系统电源输入	AC220V±10%

1.3	设备形式	专用可移动一体化单元车

1.4	探头组成方式	影像引导探头与纤维扫描探头连接同一台主机及控制中心

1.5	探头剪切波触动方式	脚踏开关触发探头剪切波发射，提供检验报告证明

2	主机

2.1	控制平台	高速处理及控制平台

2.2	显示器	≥19"高分辨率宽屏液晶显示器；分辨率≥1440*900

2.3	自由臂	支持自由臂可调节的维度≥2个，包含左右旋转≥90º；上下俯仰≥15º

2.4	信号端口	USB≥4个，网口，脚踏开关接口

2.5	DICOM接口	DICOM3.0标准图像和患者信息传输

2.6	纤维扫描探头接口	1个

2.7	影像引导探头接口	支持3个，非扩展接口。

2.8	专用人机交互控制面板	用于人机交互功能操作，人性化功能分区

2.9	影像引导功能	全数字彩超影像模块

2.10	纤维扫描功能	数字化肝纤维诊断模块

2.11	穿刺引导	支持穿刺引导，具有穿刺线校正功能

2.12	内存	大容量内存≥4G

2.13	存储容量	≥1T

3	系统软件

3.1	超声诊断系统功能	超声诊断统软件

3.2	二维影像功能	二维超声影像功能评估肝脏和脾脏组织形态变化；可用于人体腹部、盆腔脏器的超声诊断。提供注册证证明。

3.3	图像放大功能	可局部放大

3.4	回放文件播放	具有回放文件播放功能

3.5	显示模式	A/M/E；B、B/B、4B、B/M、M、PWD、CFM

3.6 A模式实时显示	具备A模式，支持实时超声信号振幅显示

3.7 测量分析模块	全套的测量和分析包，支持门静脉宽度(PVW) 、脾长径/短径、脾静脉宽度等测量

3.8	数据库	患者信息数据库

3.9	图像存储功能	快速存储至本地硬盘；通过USB接口快速存储至外接存储器

3.10	打印功能	黑白和彩色打印机快速打印

3.11	信息传输编辑软件对接模块	实现信息传输编辑软件与医院信息系统的对接

3.12	信息接口对接软件模块	可选配DICOM网络接口-协议数据对接

3.13	具有快捷查询功能

3.14	具有高级检索功能

3.15	具有系统自动诊断功能

3.16	具有智能清理功能

3.17	具有远程功能

3.18	支持Http&JSON功能

4	影像探头（供二维影像检查）

4.1	影像探头数量	1个

4.2	影像探头类型	腹部影像探头

4.3	声工作频率	2.0MHz--5.0MHz

4.4	侧向分辨率	3.5MHz：≤3mm（深度≤80mm）；≤4mm（80mm＜深度≤130mm）

4.5	轴向分辨率	3.5MHz：≤2mm（深度≤80mm）

4.6	盲区	≤5mm

4.7	检测深度	3.5MHz：≥140mm

5	纤维扫描探头	适用于全体型人群的纤维化探头，即无需为适应不同体型而更换探头（提供指南推荐）。

5.1	纤维扫描探头数量	1个

5.2	纤维扫描探头	融合超声波及剪切波一体化探头

5.2.1	单一纤维化探头超声波频率	需宽频波，频率范围1.5MHz-5.0MHz

5.2.2	探头前端直径	≤8mm

5.3	探头中心频率	2.5MHz

5.4 探头频率自适应调节	自动检测皮肤表面到肝脏包膜的距离，并自动调节探头传感器频率

5.5 剪切波频率	50 Hz

6	硬度测量

6.1	单一纤维化探头测量深度范围	15mm-85mm

6.2	单一纤维化探头硬度最大检测值	不低于80kPa

6.3	单一纤维化探头硬度最小检测值	不高于1kPa

6.4	硬度测量误差	≤0.5kPa

7	脂肪衰减参数测量

7.1	脂肪衰减参数检测范围	90dB/m-450dB/m

7.2	脂肪衰减参数测量误差	≤5dB/m

8	纤维扫描功能

8.1	肝脏定位	超声影像引导检查者精确定位肝区，避开肝脏大血管、囊肿等，选择最佳位置；

8.2	取样点定位	B超进行肝脏引导定位；A超、M超自动同步显示确定取样点的位置

8.3	肝脏自动识别功能	通过色带颜色反映肝内超声信号的质量，提示肝脏位置，辅助纤维扫描探头定位。

8.4	压力过载保护功能	压力指示窗口实时监测探头承受压力范围，并具有压力过载自动保护功能，压力过载时自动提示并停止检测

8.5	量化分析	软件自动分析测量结果

8.6	显示值	患者信息、中位数、硬度值、IQR、成功率、测量次数、脂肪衰减参数值等

8.7	弹性图	弹性结果图显示测量深度及时间

8.8	测量单位	硬度单位kPa，脂肪衰减参数dB/m

8.9	存储	无需操作，自动保存病例

8.10	报告	图形、数字报告

8.11	病例导出	支持导出病例全部信息

8.12	病历管理	支持批量删除及导入

8.13	病例搜索	按要求筛选病例

8.14卡套式超声耦合贴  一个

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

附件2 潜在供应商报名路径操作手册

1，登录潍坊市人民医院招标网（网址：http://119.177.12.82:38081/lxzcmis/），点击“供应商注册”按钮

2，供应商进行注册（已注册的无需重复注册）

3，注册成功的供应商点击“供应商登录”按钮

4，供应商登录

5，点击首页的采购公告或者导航栏的采购公告，在采购公告列表里选中要报名的项目点击打开详情

6，进入采购公告详情页，点击详情下面的报名按钮

7，已登录的供应商进入到报名弹框页面，没有登录的跳转到供应商登录页面，登陆后找到次项目进入详情点击报名打开报名弹框页面

8，供应商选中要报名的标段，按照标段填写报名信息，并点击“选择多文件”上传资格要求所需的内容

9，选择上传文件后点击开始上传，状态由“等待上传”变成“上传成功”后点击确认报名

10，报名成功后，等待供应商报名审核通过后下载招标文件

11，潜在投标人登录招标网可在个人中心处查看已报名标段的信息

12，报名审核通过后，点击操作里的详情进入到所报项目的项目公告详情最下方下载招标文件。或者打开采购列表页找到所报项目，点击项目进入项目详情，点击详情下方附件方可下载招标文件