潍坊市人民医院双扉灭菌器征集公告

潍坊市人民医院根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，对双扉灭菌器进行市场价格等调查征集，欢迎广大符合条件的供应商积极参与。

一、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

二、联系电话：0536-8192593

三、内容：

| 名称 | 数量(台/套） |
| --- | --- |
| 双扉灭菌器 | 1 |

四、参考要求详见附件。

五、征集方式：供应商将填写无误的附件报名表格（同时提交可编辑电子版一份），连同有效期内营业执照副本、税务登记证副本、进口产品需提供制造商授权委托书或经销证明，扫描后以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmgyszj@163.com邮件主题为：设备名称+公司名称。

六、征集时间：2024年4月24日上午9点至4月26日下午3点（休息时间除外）。

七、符合要求的供应商，邀请函免费发至预留的邮箱，如未收到，请务必自行电话联系物资采购办公室核实。

备注：本次征集仅作为该批项目市场价格等需求调查，不属于采购公开招标，望各供应商知悉。如有疑问，请拨打联系电话咨询。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2024年4月23日

附件：参考参数

| 功能要求 | 具有针对实验动物行业灭菌物品的专用灭菌程序 |
| --- | --- |
| 技术参数要求 | 用途：专用于实验动物行业对动物饲料、饮用水、笼盒、衣物及其他饲养用品的灭菌处理； 安装方式：地上安装； 设备灭菌室容积≥ 660 L,外形尺寸≤ 1568×1344×2062 mm； 电源：380V/50 Hz，功率≤ 42.4 KW； ＃主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；内壳采用316L不锈钢材质，夹套、门板、门档条采用304不锈钢；主体设计寿命10年（20000次灭菌循环），提供相关证明； 焊接工艺：为保证灭菌器焊接质量，所生产柜体需自主焊接，不可委托第三方焊接加工；焊接采用全自动焊接机器人进行焊接，焊接机器人臂展≥2m，重复定位精度控制在±0.1mm内，提供主体焊接照片证明、焊接机器人臂展≥2m照片证明及焊接设备的采购合同证明； 密封门：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。与主体啮合齿数≥7个；双门通道型、机动门、带有安全联锁装置、双门互锁以保证灭菌器前后区域的有效隔离，提供权威第三方出具的安全联锁装置鉴定证书； 门密封圈：高抗撕圆形硅胶条，装于主体密封槽内，与压缩气连接管路为金属固定管路，拒绝密封胶圈装在门体上的设计，提供门密封圈照片证明； 设计压力：≥0.3 Mpa，设计温度：≥144℃，夹套耐压试验压力≥0.52 MPa，提供对应数据证明材料； 控制系统：PLC:国际知名品牌，运行过程中的数据通过打印机打印,预留电脑远程监控接口；网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程维护，支持TCP/IP等众多网络协议。 触摸屏：国际知名品牌彩色触摸屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定，屏幕尺寸≥7寸；分辨率：分辨率为800 × 480；防护等级：前面板 IP 65；通讯协议：支持RS-422、RS-485、TCP/IP通讯。 控制功能：控制系统配备有校正程序，可以实现不同海拔地区的压力、温度等参数的校正；具有多级控制保护、帮助功能； 管理员、工艺员、操作员三级权限管理，防止人员误操作，保障设备正常运行。 记录方式：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等应在触摸屏上自动显示，可配监控电脑，程序运行中参数应永久保存在电脑中，配有打印机打印工作过程参数； 程序选择：设备应有121℃饲料灭菌、121℃塑料物品灭菌、134℃金属物品灭菌、134℃织物灭菌、121℃开口容器液体灭菌、121℃固体废弃物灭菌、134℃垫料灭菌、134℃塑料物品灭菌、121℃快速液体程序、BD测试、真空测试、自定义程序。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护提示，应提供程序选择及运行界面照片； 隔离密封墙：设备的后端应自带密封结构，以保证设备前后区域严格的隔离密封，应提供设备密封结构的照片和密封性能测试报告； 设备保温要求：灭菌器主体有良好保温措施，其表层温度不得高于45℃，主体保温罩采用轧花铝板材质，提供轧花铝板保温罩照片证明； 气动阀门：国际知名品牌气动阀，无故障启闭次数≥400万次，提供照片及进口报关单证明； 抽空装置：国际知名品牌，单级直连式水环真空泵，防护等级≥IP55，效率≥86%，真空泵安装在设备的侧面，与主体保持一定的间距，真空泵配置缓冲水箱，真空泵在缓冲水箱吸水，提供真空泵与缓冲水箱相连接的证明照片； 换热装置：板式换热器，换热效率≥95%，使用寿命长。 降噪系统：带有节水降噪装置，设备运行噪音≤75dB（设备操作区）； 节水设计：带有换热器水回收系统，节约能源； 管路要求：卫生级管路，卡箍连接，管路内外抛光处理； 消毒/搬运车：消毒车、搬运车整体使用304不锈钢加工成型。）； 设备具有第三方机构出具的灭菌效果检测报告，提供相关证明； |