潍坊市人民医院心脏彩色多普勒超声诊断仪征集公告

潍坊市人民医院根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，对心脏彩色多普勒超声诊断仪进行市场价格等调查征集，欢迎广大符合条件的供应商积极参与。

一、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

二、联系电话：0536-8192593

三、内容：

| 名称 | 数量(台/套） |
| --- | --- |
| 心脏彩色多普勒超声诊断仪 | 1 |

四、参考要求详见附件。

五、征集方式：供应商将填写无误的附件报名表格（同时提交可编辑电子版一份），连同有效期内营业执照副本、税务登记证副本、进口产品需提供制造商授权委托书或经销证明，扫描后以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmgyszj@163.com邮件主题为：设备名称+公司名称。

六、征集时间：2024年4月26日上午9点至4月29日下午3点（休息时间除外）。

七、符合要求的供应商，邀请函免费发至预留的邮箱，如未收到，请务必自行电话联系物资采购办公室核实。

备注：本次征集仅作为该批项目市场价格等需求调查，不属于采购公开招标，望各供应商知悉。如有疑问，请拨打联系电话咨询。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2024年4月25日

附件：参考参数

一、设备用途：用于成人心脏、儿童心脏及胎儿心脏、血管（外周、腹部、脑血管）检查等临床应用和科研。

二、提供超声设备必须为该厂家最高端型号心血管专用机型和最新版本的全部相关软件。具备成人经食道及经胸三维心脏成像技术，支持心脏造影、负荷超声等模式。

三、主要技术规格及系统概述：

3.1	主机成像系统：

3.1.1	超高数字化通道，支持同步进行多个声束的形成、采集和处理，具备原始数据处理能力

3.1.2具备超声信号动态宽波束发射与接收系统

3.1.3  具备智能像素优化技术或相关技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比

3.1.4	支持OLED显示器≥21.0吋，高分辨率、宽屏，可上下左右旋转、倾斜

3.1.5	操作面板为≥12.0吋多点触控彩色角膜屏。可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

3.1.6	激活探头接口≥4个

3.1.7	探头配置 :成人相控阵、儿童相控阵、经食道矩阵探头

3.1.8	数字化二维灰阶成像及M型显像单元

3.1.9	M型及解剖M型技术

3.1.10	 脉冲反向谐波成像技术及组织谐波技术

3.1.11	 彩色多普勒成像技术

3.1.12	 彩色多普勒能量图技术

3.1.13	 具备高级血管显像技术或相关技术，可显示超微细血流及超低速血流信号，并可进行血流速度测量

3.1.14	数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和H PRF)

3.1.15	原始数据处理能力

3.1.16 智能全域聚焦技术，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带

3.1.17	实时双同步/三同步功能

3.1.18	系统主机内置硬盘≥1TGB

3.2	二维灰阶成像单元

3.2.1	所有探头均为宽频、变频探头，基波频率、基波的具体数值可在屏幕上显示

3.2.2	具备斑点噪声抑制技术或相关技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式，支持所有探头

3.2.3	高级心肌纹理成像技术或相关技术，使用自适应算法抑制组织杂波，减少噪声及超声伪像。增加心肌和其他心脏结构信号

3.2.4	实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收多角度声束

3.2.5	自动实时持续增益补偿

3.2.6	具备双幅对比显示，双幅图像可分别冻结

3.3	 心脏容积成像单元

3.3.1	心脏容积单元支持成人、儿童经胸容积成像探头及经食道容积成像探头

3.3.2	支持二维、彩色、M型、TDI、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用

3.3.3	同屏显示任意相交互的两幅图像，支持横向、旋转和仰角转向

3.3.4	支持二维、彩色、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用

3.3.5	实时任意多平面成像支持自动心脏功能定量分析

3.3.6	容积成像模式

3.3.4.  单心动周期全容积成像模式: 单心动周期实时90°×90°全容积成像，无需心电门控触发，无需拼接成像，该模式支持全容积彩色血流显示，且支持经食道四维成像

3.3.4.1	容积心尖扩展成像技术，扩展心尖显示视野

3.3.4.2	支持食道矩阵容积探头

3.3.4.3  高帧频容积采集技术，不降低空间分辨率，而获取高帧频的容积图像

3.3.4.4  具备断层超声成像

3.3.4.5  具备实时任意多平面成像技术：可以快速同时获取两个交互的高分辨率图像，获取双倍的诊断信息，可以进行灰阶、彩色多普勒、心脏、负荷等多种超声心动图成像

3.3.4.6  实时三平面成像：一次扫查同时获取同一心动周期三个切面的图像，切面之间的角度任意可调，支持二维、彩色，组织多普勒等模式, 可运用于负荷超声和左室造影，并可用于二维斑点追踪左心室心肌应变定量。

3.3.4.7  智能切面显示:对实时或存储容积数据中，可在XYZ轴进行任意位置的二维切面显示内部结构，不同维度的二维切面和容积图像进行交互式参照与切割，可在各个二维切面上进行长度、面积测量。

3.3.4.8 心脏内腔镜四维成像技术

3.3.4.9 多模式心腔镜成像，支持平面和深度光源投照，根据需要改变光源投照角度、方向及深度，增加心脏结构立体显示效果；透视心腔镜成像，支持深度光源成像，应用于所有心脏容积图像；彩色心腔镜成像，评估实时三维血流空间状态，支持深度光源成像

3.4	彩色多普勒血流成像单元

3.4.1	具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、彩色M型模式、组织多普勒模式等多种成像模式

3.4.2	自适应超宽频带彩色多普勒成像技术

3.4.3	具备专业冠脉血流成像模式，可支持所有心脏成像探头

3.4.4	彩色增益可独立调节，支持相控阵、矩阵实时三维探头

3.5	频谱多普勒成像单元

3.5.1	提供PW、CW、High PRF模式，三同步成像

3.5.2	实时自动多普勒测量分析，可提供多参数选择

3.5.3	一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程等参数

3.5.4	频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择

3.6	组织多普勒成像单元

3.6.1	具备高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像

3.6.2	二维、速度曲线同屏显示

3.6.3	提供专业TDI测量软件包

3.7	组织谐波成像单元

3.7.1	具备脉冲反相谐波技术

3.7.2	可显示谐波频率和基波频率

3.8	超声造影成像单元

3.8.1	造影剂成像单元，包含左心腔造影LVO、LowMI实时灌注成像和Flash爆破造影成像

3.8.2	支持负荷超声成像下的心肌灌注造影

3.8.3	具有心腔和心肌造影成像

3.9 	测量及定量分析

3.9.1	常规测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

3.9.2	一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）

3.9.3	多普勒血流测量及分析软件包

3.9.4	基于人工智能（AI），自动识别标准切面并选择图像质量最佳的心动周期进行心内膜运动轨迹的追踪，进行二维心功能测量，支持单平面和双平面计算

3.9.5  自动二维左心房功能定量：左房自动和半自动边界检测。

3.9.6	自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用

3.9.7  可显示组织速度、位移、应变、应变率等多种参数曲线，并支持曲线测量对比分析

3.10  具备儿科心脏Z-score评分系统

3.11   心肌做功定量分析以及心肌应变定量分析

3.11.1	基于人工智能（AI），自动识别标准切面并选择图像质量最佳的心动周期进行心内膜运动轨迹的追踪，进行二维心功能测量，支持单平面和双平面计算

3.11.2	斑点追踪定量分析: 基于人工智能（AI）技术，可自动识别切面并选择三个质量最佳的心动周期进行心肌斑点信号的追踪，分析心肌收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数、提供 17 和 18 节段牛眼图、曲线显示模式等。

3.12	专用二维左心房定量工具：可提供左心房整体应变数值（包括：储备、管道、收缩期）及应变变化曲线，同时可提供左房排空分数及左房容积数据（包括心尖四腔心和心尖两腔心切面）

3.13专用二维右心室定量工具：基于斑点追踪技术，可提供整体应变（6节段）、游离壁应变（3节段）和三尖瓣位移TAPSE参数。

3.14 负荷心肌运动定量：支持负荷试验状态下左心室整体和节段进行应变定量分析

3.15	四维左室应变定量：基于经胸容积数据的斑点追踪技术，能够在同一心动周期中提供左心室各节段的以下应变参数：径向、长轴、环形、面积应变、拧转、扭矩。在线和离线均可实现，应变数据可提供≥17节段牛眼图显示及曲线显示、拧转和扭矩可提供≥3节段牛眼图显示，自动存入报告系统。

3.16	高级三维心功能定量

3.16.1	三平面心肌斑点追踪技术：基于斑点追踪技术，对来自同一心动周期的三个平面进行心肌斑点追踪，分析左心室各节段的应变

3.16.2 自动组织瓣环位移功能

3.16.3	基于四维容积数据的二尖瓣定量分析工具，可提供二尖瓣四维模型，并可提供多项二尖瓣几何参数。

3.16.4	基于四维容积数据的主动脉瓣定量分析工具，可提供主动脉瓣四维模型，并可提供主动脉瓣直径、周长等参数（附图、附测量菜单证明）

3.16.5	基于容积数据的右心室定量分析工具，提供RV Dd base、RV Dd mid、RV Ld、TAPSE三尖瓣环位移等参数。

3.17	三维自动三尖瓣定量，基于容积数据（经胸或经食道均支持）的三尖瓣定量工具，可通过容积建模，获得动静态三尖瓣解剖模型，自动获取其主要数据

3.18  	主机内置四维左房功能定量工具：通过使用实时四维经胸容积探头，采集左房四维数据，重建左房四维动态模型，提供左房最大容积、最小容积、PreA容积及左房容积指数，同时能够提供左房三个时相（储备期、管道期、收缩期）的长轴应变、圆周应变等参数。

3.19 	图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元

3.19.1	数字化采集、回放、存储动、静态图像，实时图像传输

3.19.2	主机内置硬盘≥1TGB，可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等

3.19.3	具备主机硬盘图像数据存储

3.19.4	病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

3.19.5	可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节

四、	技术参数及要求

4.1	系统通用功能

4.1.1 	监视器: OLED显示器≥21.0吋，无闪烁，可上下左右旋转、倾斜

4.1.2	操作面板为≥12.0吋多点触控彩色角膜屏，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

4.1.3	标准成像探头接口≥4个

4.1.4	功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移， 电子锁定

4.2	探头规格

4.2.1	频率:超宽频变频探头， 探头频率1.1 MHz 到18 MHz，中心频率可选择≥4 种

4.2.2	类型:相控阵、经食道矩阵

4.3	二维成像主要参数:

4.3.1	成人心脏单晶体探头：频率各品牌自行描述

儿童心脏探头：频率各品牌自行描述

经食道三维矩阵探头：频率各品牌自行描述

4.3.2	扫描速率: 相控阵，全视野，18cm深度时，帧速率≥ 100 帧/秒

4.3.4	声束聚焦:发射接收动态连续聚焦

4.3.5	回放重现及存储:灰阶图像回放≥2000幅，存储时间≥6分钟

4.3.6	预设条件:针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

4.3.7	增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节， TGC分段≥8

4.3.8	三维成像主要参数

4.3.8.1	具备2D、M型、彩色、PW、CW、TDI、造影、负荷等多种应用模式

4.3.8.2	具备实时智能旋转成像

4.3.8.3	具备实时任意多平面成像，同屏显示任意相交互的两幅图像

4.3.8.4	支持四维、全容积成像、实时三维彩色、实时三维缩放、心脏内镜成像技术、深度光源、智能切割及负荷超声

4.4	频谱多普勒

4.4.1	脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF

4.4.2	多普勒探头与频率: PW，CW

4.4.3	最大测量速度:PW，血流速度最大≥7m/s； CW血流速度最大≥10m/s

4.4.4	最低测量速度5mm/s (非噪声信号)

4.4.5	显示方式:B/D、B/C/D、D

4.4.6	电影回放:≥1900帧

4.4.7	滤波器：高通滤波或低通滤波两种，增强组织边界的显示和解剖结构的平滑度

4.5	彩色多普勒

4.5.1	显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示

4.5.2	二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

4.5.4	彩色显示帧数: 全视野， 18cm深，帧频≥17帧/秒

4.5.5	组织多普勒帧频：全视野，18cm深，帧频≥110帧/秒

4.5.6	彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI)；组织多普勒(TDI)

4.6	超声图像及病案管理系统

4.6.1	动态图像采集，存储， 一次连续采集≥100幅

4.6.2	同屏电影回放，可调回放速度

4.6.3	存储图像及文档:超大硬盘≥1TB，CD/DVD

4.6.4	支持报告存储，检索，统计

五  配置要求：

5.1   高端心血管彩色多普勒超声诊断仪主机一套

5.2   成人相控阵探头1 把，小儿相控阵探头1 把，成人三维经食道探头1 把

5.3   UPS 一台（持续工作时间≥15 分钟）

5.4提供一套超声工作站

六、售后服务及技术培训要求:

6.1 投标人应对所提供的货物提供24个月免费维修服务。

6.2 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员能正确操作设备的各种功能。

七、交货期：合同生效后2个月