医疗器械产品技术要求编号：

血型分析用稀释液

- 产品型号/规格及其划分说明

250ml/瓶。

- 性能指标

2.1 外观

应为无色澄清液体。

2.2 电导率

在（20~25）℃环境下的电导率应为3.60~4.00ms/cm。

2.3 pH值

在（20~25）℃环境下的pH值应为6.6~6.8。

2.4 装量允差

装量允差应为标识量的±1%。

2.5 含量测定

甘氨酸含量应为4.5±0.1g/瓶。

2.6 批间差

pH值批间差应≤0.10；电导率批间差应≤0.2ms/cm；甘氨酸含量批间差应≤0.1g。

2.7 稳定性

稀释液过有效期后第4个月检测外观、电导率、pH值以及甘氨酸含量应符合规定要求。

- 检验方法

3.1 外观

在自然光下肉眼观察，应符合2.1条规定的要求。

3.2 电导率

用精度不低于1ms/cm的电导率仪，应符合2.2要求。

3.3 pH值

用精度不低于0.02的酸度计测定血型分析用稀释液的pH值，应符合2.3要求。

3.4 装量允差

使用经校验过的500ml量筒测定装量，应符合2.4要求。

3.5 含量测定

精密量取本品10ml，置锥形瓶中，加水10ml和预先调解pH值至9.0的甲醛溶液10ml，摇匀，加混合指示剂（取酚酞75mg和麝香草酚蓝25mg，加乙醇-水（1:1）适量使溶解，并稀释成100ml）5滴，用氢氧化钠滴定液（0.1ml/L）滴定至溶液显淡紫色，每1ml氢氧化钠滴定液（0.1ml/L）相当于7.507mg的甘氨酸，应符合2.5要求。

甘氨酸含量/瓶=7.507×10-3V甘氨酸×25

V甘氨酸为每十毫升稀释液消耗氢氧化钠滴定液的体积。

3.6 批间差测定

取本品连续三批，按3.2，3.3，3.5规定的方法分别测定pH、电导率和甘氨酸含量，各指标的最大测量值与最小测量值之差应符合2.6要求。

3.7 稳定性测定

取有效期截止后第4个月内的留样按3.1~3.3和3.5的要求进行检测，所得的结果应符合2.7要求。

- 术语

无

附件1 检验规则

1、出厂检验

1.1 成品须经本公司质量检验部门按本标准进行质量检验合格并附合格证后方可出厂。

1.2 采用同一批原料、同一工艺条件下连续生产的产品为一检验批。

1.3 出厂检验项目：2.1～2.5。

1.4 抽样方案

采用一批次抽取3瓶。

1.5 判定标准：如有一项不合格，则判为该批产品不合格。

2、型式检验

2.1在下列情况下应进行型式检验：

a)产品备案时；

b)连续生产中每两年不少于一次；

c)停产超过一年以上再恢复生产时；

d)产品所用原材料来源或配方、生产工艺改变时；

e)合同规定时。

2.2在出厂检验合格的产品中随机抽取3批，每批次抽取1瓶进行检验，检验本标准中规定的所有项目。

2.3 判定规则及复验规则

检验中，若检验项目出现不合格时，可重新双倍抽样，对不合格项目进行复验，若仍出现不合格，则判为本次型式检验不合格。