医疗器械产品技术要求编号：

血细胞分析用稀释液

1. 产品型号/规格及其划分说明

250ml/瓶。

2. 性能指标

2.1 外观

应为无色澄明液体。

2.2 pH值

在20~25℃环境条件下的pH值应为6.7～6.9。

2.3 装量允差

装量允差应为标示量的±1%。

2.4 含量测定

葡萄糖含量应为3.3±0.2g/瓶。

2.5 批间差

pH值批间差应≤0.1；葡萄糖含量批间差应≤0.2g。

2.6 稳定性

稀释液过有效期后第4个月检测外观、pH值、葡萄糖含量应符合规定要求。

3. 检验方法

3.1 外观

在自然光下肉眼观察，应符合2.1条规定的要求。

3.2 pH值

在20～25℃环境条件下，用pH计测定血细胞分析用稀释液的pH值，应符合2.2要求。

3.3 装量允差

使用经校验过的500ml量筒测定装量，应符合2.3要求。

3.4 含量测定

准确量取本品，采用1dm旋光管，依法测定旋光度（中国药典2015年版四部0621），所测旋光度与2.0852相乘，即得100ml供试品中含（C6H12O6·H2O）的重量（g）。250ml红细胞稀释液的葡萄糖含量（g）=2.5×2.0852×旋光度。

250ml稀释液的葡萄糖含量应符合2.4要求。

3.5 批间差测定

取本品连续三批，按2.2、2.4规定的方法分别测定pH、葡萄糖含量，各指标的最大测量值与最小测量值之差应符合2.5要求。

3.6 稳定性测定

取有效期截止后第4个月内的留样按3.1，3.2，3.4的要求进行检测，所得的结果应符合2.6要求。

4. 术语（宋体小四号，加粗）

无。

附件1 检验规则

- 出厂检验

1.1 采用同一批原料、同一工艺条件下连续生产的产品为一检验批。

1.2抽样方案:根据GB/T 2828.1-2012，按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划Ⅰ级检验水平标准，对不同批量的红细胞稀释液抽样，其样本量和接收质量限如表1。

表1 不同批量血细胞分析用稀释液的抽样方案（单位：瓶）

| 批量 | 样本量 | 接收质量限AQL |
| --- | --- | --- |
|  |  | 接收数Ac | 拒收数Re |
| 15～25 | 3 | 0 | 1 |
| 26～90 | 5 | 0 | 1 |
| 91～150 | 8 | 0 | 1 |
| 151～280 | 13 | 0 | 1 |
| 281～500 | 20 | 0 | 1 |
| 501～1200 | 32 | 0 | 1 |
| 1201～3200 | 50 | 1 | 2 |
| 3201～10000 | 80 | 2 | 3 |

1.3 出厂检验项目：2.1～2.4。

1.4 判定规则

检验的样品数量应按表1给出的样本量进行检验。如果样本中发现的不合格品数小于或等于接收数，应认为该批是可接收的。如果样本中发现的不合格品数大于或等于拒收数，应认为该批是不可接收的。

- 型式检验

在下列情况下应进行型式检验：

- 产品备案时；

- 连续生产中每两年不少于一次；

- 停产超过一年以上再恢复生产时；

- 产品所用原材料来源或配方、生产工艺改变时；

- 合同规定时。