临沂市中医医院

一次性多通道单孔腹腔镜穿刺器、防粘连膜

集中竞价采购须知

为了公开、公平、公正地集中竞价采购设备耗材，本着合理、竞争、经济的原则，我院拟对本次采购活动参照招标形式进行集中竞价，相关事项如下：

**一、竞价人需要提供的书面文件**

1、生产、经营企业的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、（加盖公章的复印件）。

2、产品注册证及注册登记表复印件（加盖公章）；

3、竞价人是代理经销企业的，所代理产品的经营许可证和生产企业授权书等相关证书文件。

4、法定代表人身份证明。

5、竞价委托代理人的身份证明和法定代表人授权委托书。

6、参加竞价产品的生产厂家相关资质、资格、批件等证书、证明文件。

7、耗材报价表（需列出**产品名称、生产厂家、规格型号、单位、单价、产品注册证号**等项目），并加盖公章。

8、提供近三年内山东省三甲医院的用户名单、联系电话。

9、售后服务承诺。

**二、相关功能技术参数要求：**

**1.** **一次性多通道单孔腹腔镜穿刺器**

1.穿刺器的外表应光滑、圆整、清洁，不应有毛边或毛刺等现象

2、穿刺套管注气阀、阻气阀和气腹针注气阀开闭应灵活，不应有阻塞或卡滞现象。

3、穿刺套管的阀体，应具有良好的气密性，经4KPa气压，应无泄漏；球囊应有良好的气密性，注入一定容积的空气后，无气体泄漏。

4、穿刺器应无菌。

5、穿刺器若用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应≤10μg/g。

6.用于腹腔镜手术器械通道及气体通道。

7、尺寸

表1 穿刺套管尺寸表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 规格 | 套管内径d （mm） |
| 1 | 3mm | 4.0±1.0 |
| 2 | 5mm | 6.0±1.0 |
| 3 | 10mm | 11.0±1.0 |
| 4 | 12mm | 13.0±1.0 |
| 5 | 15mm | 16.0±1.0 |

表2 穿刺针尺寸表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 规格 | 针头直径D（mm） |
| 1 | 3mm | 4.0±1.0 |
| 2 | 5mm | 6.0±1.0 |
| 3 | 10mm | 11.0±1.0 |
| 4 | 12mm | 13.0±1.0 |
| 5 | 15mm | 16.0±1.0 |

表3 密封体尺寸表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 规格 | D | 备注 |
| 密封体A | Φ50B | Φ50±10 | 变高 |
| Φ50D | Φ50±10 | 定高 |
| Φ70B | Φ70±10 | 变高 |
| Φ70D | Φ70±10 | 定高 |
| Φ90B | Φ90±10 | 变高 |
| Φ110B | Φ110±10 | 变高 |
| 密封体B | Φ50B | Φ50±10 | 变高 |
| Φ50D | Φ50±10 | 定高 |
| Φ70B | Φ70±10 | 变高 |
| Φ70D | Φ70±10 | 定高 |
| Φ90B | Φ90±10 | 变高 |
| Φ110B | Φ110±10 | 变高 |

**2.防粘连膜**

规格：7.6×10.2cm；

作用及功能主治：用于辅助减少妇产科手术中术后粘连的发生

**三、标书、报价方式及其他**

1、标书分正本1份，副本2份，并在标书标书袋上标明“正本”、“副本”字样。均固定装订成一册，不能活页装订或散装，盖单位公章和法定代表人印签后递交医院招标办。

2**、**医院将根据价格、业绩、售后服务承诺等进行综合评定。

3、请提供样品。

**四、标书报送时间、地点**

标书报送时间截止2021年7月23日11：30时。（每日8：00～17：00，周六、周日除外）

标书报送地点：临沂市中医医院门诊七楼招标办。

联系电话：0539-8215201