临沂市中医医院电动综合手术床

集中竞价采购须知

为了公开、公平、公正地集中竞价采购设备，本着合理、竞争、经济的原则，我院拟对本次采购活动参照招标形式进行集中竞价，相关事项如下：

一、竞价人需要提供的书面文件

1、生产、经营企业的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、（加盖公章的复印件）。

2、竞价人是代理经销企业的，所代理产品的经营许可证和生产企业授权书等相关证书文件。

3、法定代表人身份证明。

4、竞价委托代理人的身份证明和法定代表人授权委托书。

5、参加竞价产品的生产厂家相关资质、资格、批件等证书、证明文件。

6、参与产品的技术指标、特性、参数、检验、测试报告、相关批件等资格和质量证明文件。

7.提供近三年山东省内三甲医院的用户名单，联系电话。

二、设备采购需求：

1、设备用途配置要求: 适用于骨科、普外科、妇产科等各种手术，主机及手术床的必备附件，列出标椎配置清单，并提供详细技术参数。

2、设备功能技术要求

功能要求：

1.手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、4个主要动作组，由4组（不少于5个）独立液压缸液压驱动。

2.手术床具备平移功能，且平移功能由独立的液压缸驱动动作。

3.手术床具备腰桥功能。

4.手术床配置高性能充电电池，可满足约1周手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。（提供原厂手册说明）

5.手术床承重≥185kg。（提供医疗器械检测所检测证明）

6. 独立机械脚踏式控制刹车系统，锁定机构确保手术床绝对稳固。

7. 手术床出厂前经过油路透析处理，保证手术床经久耐用。（提供证明文件）

技术要求：

1.手术床长度≥2030 mm

2.手术床宽度≥500 mm

3.台面前后倾角度：≥26°

4.台面左右倾角度：≥20°

5.背板折转角度：向上≥80°，向下≥40°

6.腿板折转角度：向上≥20°，向下≥90°

7.头板折转角度：向上≥30°，向下≥90°

8.台面平移距离≥300mm

三、售后服务要求：

1、 质保期至少3 年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费，并提供厂商证明。

2、 三个工作日解决不了问题即提供备用机, 提供不了备用机按设备每天平均收益补偿医院损失。

3、 明确维修服务模式是到场维修还是寄件维修。

4、 设备安装原厂工程师应根据医院要求进行现场培训并做好相关记录，并提供厂家电子版设备使用说明书和设备简易操作流程及设备保养维护说明并根据医院要求做好厂家的维护保养和年度校准。

5、严禁携带国家淘汰、禁止使用、技术落后、质量不过关的产品前来投标，产品生产日期为当年度生产，违者一经发现，终止投标并终身不能参与我方招标活动，投标结果无效。

6、 最短供货期，服务周到，产品免费送货到使用地点并安装培训。一旦中标，供货方式为根据中标价格，依据我方需要，随时需要随时发货，根据合同约定发货。

7、中标人所投报的进口设备在供货时须提供报关单装箱单并加盖公章，否则视为验收不合格。

7、是属于计量或特种设备管理的设备，需经过主管部门检定后再于供货，检定费用含在设备投标价格中。设备（比如呼吸机、麻醉机、呼吸湿化器）投标时若需包含配套使用的各种接头，如氧气、负压吸引、压缩空气，以及消毒灭菌用的器械盒等。

9、 需提供有此设备生产、经营许可的证件，包括厂家的生产许可证、产品医疗器械注册证、经销商（代理商）经营许可证、代理授权证书、产品检验报告等，资质齐全。

10、 若有耗材、试剂或易损配件，必须在投标文件中：注明能否开放使用，是否是一次性物品，是否能重复使用（重复使用的消毒方式必须注明），注明使用寿命或质保期或有效期并单独报价，并提供厂家的生产许可证、产品医疗器械注册证、经销商（代理商）经营许可证、产品检验报告等，资质齐全。注明配置清单。

招标文件如果涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，而是仅供供应商做技术性的参考，供应商所投报的产品只要性能达到或超过招标文件要求（或没有重大偏离），都将被视为对招标文件作出了实质性响应。

四、标书、报价方式及其他

1、标书分正本1份，副本2份，并在标书标书袋上标明“正本”、“副本”字样。均固定装订成一册，不能活页装订或散装，盖单位公章和法定代表人印签后递交医院招标办。

2、医院将根据价格、业绩、售后服务承诺等进行综合评定。

五、报送时间、地点

标书报送时间截止2021年6月16日11：30时。（每日8：00～17： 00，          周六、周日除外）

标书报送地点：临沂市中医医院门诊七楼招标办。

联系电话：8215201