质量管理部质检室全自动ELISA工作站用户需求说明（URS）

# 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装位置 |
|  | 质量管理部质检室血清学检测室。 | 关键 |
| 2 | 安装尺寸 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
| 3 | 洁净级别和房间环境条件 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：无特殊要求。 | 一般 |
|  | 工作环境温度：室温±25℃ | 一般 |
| 4 | 可用的能源配置 |
|  | 适用于我公司交流电电源供电：220±10%V。 | 关键 |
| 5 | 外观材质要求 |
|  | 整机外壳应光滑易清洁。 | 一般 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

# 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工艺参数范围 |
|  | 能同时进行2块及以上的96孔酶标板进行检测 | 关键 |
|  | 能自动完成ELISA实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判定 | 关键 |
|  | 检测数据能保存（电脑控制保存最好） | 关键 |
|  | 设备、管道易拆卸清洁 | 关键 |
|  | 加样精准度：CV≤2%准确度≤3% | 关键 |
|  | 温度控制范围： 25~55℃ 温度控制精准度：37℃时整板温差±1℃ | 关键 |
|  | 湿度：无冷凝 | 关键 |
|  | 孵育时间：可编程 | 关键 |
|  | 温度监控可实时监测显示，可调整 | 关键 |
|  | 酶标仪：光谱范围包含（405、450、560、492、620、650） | 非常关键 |
|  | 检测OD值的范围0-4.0（450nm） | 非常关键 |
|  | 滤光片卡槽:4个以上 | 关键 |
|  | 精度：<1.5% CV (0.01~<0.5 OD) <1.0% CV (0.5 OD~<2.0 OD) 1.5% CV (0.01~<0.5 OD) 准确度：± 0.01 OD 或2.5 % (较大者) | 非常关键 |
|  | 分液器 类型：试剂加液有独立的精密泵 体积范围：10-2000 μl 分液精度：<2% CV，100μl 分液准确度：<5% ，100μl | 非常关键 |
|  | 试剂支持：任何可以接入的瓶或试管类型 | 关键 |
|  | 洗板机 歧管配置：可消du的8道歧管（带2套平行针） 分液体积：50-1000 μl 洗板模式：标准/溢出/浸泡/两点/扫除 | 关键 |
|  | 硬件要求： Windows系统，带USB接口 | 关键 |

# 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 适用于我公司交流电电源供电：220±10%V。 | 关键 |
|  | 酶标仪能够开机后自校准 | 非常关键 |
|  | 孵育器温度可实时监测显示和调整（方便观察及校准） | 关键 |

# 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电气保护 |  |
|  | 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.6的要求。 | 关键 |

# 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 整机（包括计算机化系统）运行及维护手册应为中文，纸质文件至少一式三份，电子版至少一份。 | 关键 |
|  | 投标文件、原厂或者中国区总代理授权书，合同、订单及设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 生产商发运清单及所有单元配件及其组合的检验报告和证书标识等。 | 关键 |
|  | 设计选型文件：软硬件功能说明、设计说明、配置清单与说明。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、安装图、P&ID图、控制原理图、其他计算机化系统相关图纸、图纸清单。 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 组件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格、使用寿命及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明设备维护内容、校准周期，并能提供校准服务。 | 关键 |
|  | 安全报告。 | 关键 |
|  | 材质证书（写明材料有效期）。 | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、说明书、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。 | 关键 |
|  | 验证文件：满足GMP。需要做3Q验证，并出具3Q（安装，运行，性能）验证证书。 | 关键 |
|  | 验证文件：验证计划、满足GAMP5相关法规的评估文件、追溯矩阵（RTM）、验证总结报告（VSR）。 | 期望 |
|  | 现场验收报告 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； （3）除另有约定外，上述文件中方案或计划类文件应在合同签订后设备发运前交付审核 | 关键 |

# 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 培训要求 |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
| 2 | 运输要求 |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
| 3 | 验证要求 |
|  | 验证文件：满足GMP。需要做3Q验证，并出具3Q验证证书。 | 关键 |
|  | 验证文件：验证计划、满足GAMP5相关法规的评估文件、追溯矩阵（RTM）、验证总结报告（VSR）。 | 期望 |
|  | 投标方按GMP和GAMP5规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
| 4 | 售后服务及备件要求 |
|  | 仪器保质期从确认验收的阶段就开始计算，整机保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供终生售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，供应商应终生提供及时的维修、维护，供应商应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 供应商应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
| 5 | 验收要求 |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |