DF-3型数显全自动马歇尔稳定度测定仪

一、主要技术参数

1、压力

测量范围：0-30kN；显示单位：0.01kN(10N)；

2、流值：

测量范围：0-10.00mm（实际可达15.00mm以上）；

显示单位：0.1mm；显示精度：0.1mm；

3、数据采集速度：45000次/秒；

4、仪器可存贮15个试件的试验结果；

5、工作电压：220V；50Hz；

6、工作温度：5-35℃；建议在室温为10-30℃下使用。

二、仪器的拆封及安装（如图）

（一）仪器的拆封

仪器的拆封应注意以下部分是否齐全：

仪器包括电器和机械两部分

电器部分包括：电子测控箱和打印机（选配）各一台；

配件：电源线、传感器（两个）及其连接线，打印电缆（选配）一根；

机械部分：马氏仪主机一台、上下压头一套（包括传感器固定孔）、摇把一个。

（二）仪器的安装

● 特别注意：仪器电源地线必须单独接地，不能与电源零线连接，否则，仪器不能正常工作！

（1）打印电缆及传感器插头不能插错；

（2）打印电缆及传感器插头插不进时可转一方向插。

（3）执行插头必须将小凹槽对好后，用力一推，将螺帽拧紧。

三、仪器的使用

（一）显示器及键盘的使用说明

使用前必须将仪器的地线良好接地。将对应的插座连接好，检查无误后方可开电源（若电网电压较低、干扰特大、或是电压动荡不定，有条件的用户配交流净化电源或UPS，无条件的用户配一台交流稳压器）。

显示共8位，分成两组，试验时，左边显示稳定度，右边显示流值（见仪器面板）：

键盘共四个，分别为“打印”、“试验”、“上调”、“下调”

按“试验”键，仪器便控制机械部分自动加载开始试验。

按“打印”键，即打印出已试验的所有试件的稳定度和流值数据。

“上调”及“下调”键：用于调节升降台上下位置，手按住不放，升降台位置即上升或下降，手松开即停止。

（1）试验

将仪器安装好，把按规程要求养护好的试件放入压头内，插好流值传感器，并将压头置于升降台圆盘上（若压头不放在升降台圆盘上，会导致升降台丝杆上升超高而脱出，导使仪器不能正常使用），按“试验”键，试验开始，仪器自动控制机械部分加载，当加载至试件破碎时，仪器自动停止加载，自动记录下此试件的最大压力（即稳定度）及其对应的流值，同时，打印机打印出此试件的试验结果。打印完毕，仪器自动控制机械部分下降至一定高度，方便更换试件。

注：如左边窗口显示“99.99”右边位移数据也变为“0”，则为试件最大压力已超过3T；仪器过载，自动保护；同时停止试验，并控制加载部分下降至一定高度。

（2）配有打印机的用户，在做完试验后，按“打印”键，即打印出各试件的稳定度与流值。

四、常见故障及维护

A、若配有打印机

1、开机后，仪器左边窗口显示为0.00，右边显示为00.0，若不是显示为0，一般有以下原因：

①打印机缺纸；②打印机没有联机，指示灯灭。

解决方法：将打印纸靠左侧装入打印机，按一下打印机上的“联机”键，使“联机”指标灯亮，此时仪器自动恢复正常。

2、不接打印机，或关掉打印机，仪器开机工作正常，否则，仪器工作不正常，出现这种现象解决方法见上一条：

①打印机缺纸；②打印机“联机”指示灯灭。

3、仪器正常,打印机不打印；出现这种现象有两种可能：

①打印电缆没有连接好；②打印电缆线内部断线。

解决方法：将打印电缆线插好或更换新打印电缆线。

B、仪器内部插脚件松动

解决方法：将仪器后面的四个螺丝松开，抽出盖板，将插脚件压紧。

C、关机后立即开机键盘无效或其它部分不正常

解决方法：关机十秒钟后再开。

D、启动后，加荷部分加荷，试件受压变形，但压力窗口无数据变化

出现这种现象，应立即关机，同时将加荷部分停止加荷。

解决方法：①传感器接头松动或掉下来了，重新插好；②传感器连接线断了或其他部分有问题。

E、按“试验”键，仪器下降，左边窗口显示99.99，右边显示0.00，出现这种现象，应立即关机

解决方法：①压力传感器是否连接好及连接是否正确；②压力传感器连接线断了或其他部分有问题。

F、加荷部分不加荷

解决方法：①“执行”接头松动或掉下来了，请重新插好；②执行连接线断了或其他部分有问题。

G、仪器加荷部分“能上不能下”

出现这种现象有三种可能：

①打印机没有联机或打印机没有纸。解决方法：装上纸，联机，让打印机打印；

②“执行”接头松动或掉下来了，请重新插好；

③开机后主机听见“咔”响声，再按试验键无反应，解决方法：按试验键听主机内是否有“咔嚓”的响声，如有表明控制器无问题，检查主机，把罩壳打开，看交流接触器线是否接触良好，如交流接触已坏，更换一个交流接触器，如交流接触器良好，检查保险丝是否烧断，再按一次试验，看小继电器是否吸合；

④执行连接线断了或其他部分有问题。

H、仪器未接打印机，开机后，仪器也出现死机现象；这种现象是由供电电源质量太差引起的，必须解决。

解决方法见使用注意事项第二条。

I、按“试验”键，压力传感器还没有接触到试件，压力窗口就有数据显示，但无流值数据即停机，并下降的原因是：仪器的地线被电工接在电源的零线上造成的或电源电压太低。

解决方法：将仪器地线浮空或单独接地即可。用交流稳定器。

J、流值偏小，有以下几种情况：

1、看压头与试件是否一起泡在60℃水中养护30分钟；

2、压头导杆上及导孔内是否有沥青，滑动是否自如；

3、丝杆与托盘之间是否有间隙；

4、皮带是否松动。

解决方法：如皮带松动，将电机向后移调紧，仪器在使用过程中，半年就要养护一次，上润滑剂，螺丝松动的要调紧，仪器每次做完试验后，要把导杆两端上机油，压头导孔内有沥青试用汽油清洗干净，加机油。

K、控制器正常主机不正常

检查主机电源电是否接通，保险丝是否烧毁，如保险丝断，先检查主机内有无短路或漏电现象，如一切正常，更换保险丝。

若出现以上未列出或未能解决的问题，请与南京拓兴仪器仪表研究所联系。电话：（025）85612811

五、使用注意事项

●  特别注意：仪器电源接地线必须单独接地，不能与电源线零线连接，否则，仪器不能正常工作！

1、做马氏试验时，加荷部分必须由电子测控部分控制，不得人工强制加荷或人为启动电机加荷，否则，会发生因加压过载而损坏仪器。

2、若电网干扰较大，或是电压动荡不定，有条件的用户配交流净化电源，无条件的用户配交流稳压器。

3、加荷部分控制线及打印机电缆线不能受力。

4、仪器接地线必须良好接地。

5、仪器不要与一个大功率用电器共用一电源插座。

6、仪器应置于干燥处，不要常拔插接件，防止插头接触不良。

7、空气潮湿的地区，宜将传感器存放于干燥箱中保存。

8、仪器不用时，请用布盖住，防止灰尘侵入。

9、请不要私自打开或拆卸仪器。

10、仪器使用一段时间后，请将机械拆开加油保养，拖紧电机皮带，将电子仪表内灰尘刷干净。

六、产品售后服务

A、DF型号的仪器，由南京拓兴仪器仪表研究所研制，并负责产品的售后服务工作。

B、从本部购买的仪器，自仪器售出之日起（按发票日期），六个月内包修，终身提供各种服务。

C、若规范修改，本所免费为用户更换新软件。

D、以下情况造成的损坏恕不列入包换包修范围：

1、私自拆卸或打开仪器等人为所致；

2、仪器内进水；

3、电网电压不正常；

4、在腐蚀气体等环境下使用；

5、假冒产品。

七、仪器的计量与标定

（1）进入标定状态

DF-3型马氏仪：将机械部分电源插头拔掉，电子部分关机十秒钟，在通电前，按“试验”键不放，然后接通电源开关，过两秒钟后松开“试验”键，仪器进入标定状态。

（2）稳定度（压力传感器）的标定

仪器通电预热30分钟。

调节流值传感器活动杆，至两刻度线之间，使流值窗口显示数据大于“0”小于“100”；若不是，则要调流值电位器，方法见（3）。

将压力传感器满量程预压三次。

调压力调“0”电位器1，使稳定度窗口显示数据为“0.00”。

将压力传感器加荷至满量程,调节压力“满量程”电位器2，使稳定窗口显示满量程数据（即30.00）。

将上述步骤重复进行二遍，压力传感器的标定就完成了。

（3）流值传感器的标定

流值传感器有效行程为0-15mm（有效行程：流值传感器活动杆上有上下两个刻度线，两刻度线间距即为有效行程）。

先将上一刻度线与流值传感器入口对平，流值窗口显示数据应大于30，如数据应小于30，就要调流值调“0”电位器1，使显示数据大于30.0小于40.0，记下显示数据（即流值的起点数据）。

将下一刻度线与流值传感器入口对平，流值窗口显示数据应为150加起点数据，如显示数据有偏差，就要调流值“满量程”电位器2，使显示数据为150加起点数据。

将上述步骤重复进行二遍，流值传感器的标定就完成了。

八、装箱清单

1、机械主机及电子测控部分各一台

2、压力、流值传感器各一个

3、电源线一根

4、标定证书一份

5、说明书一份

6、合格证一张