DF-6型  智能沥青混合料稳定度测定仪

DF-6型智能沥青混合料稳定度测定仪具有5型马氏仪所有功能，另有以下特点：

◆ 可与计算机联网，试验图形、数据由计算机处理、存盘并打印。

◆ 做标准马氏和大马氏试验。

◆ 配软件包。

一、仪器计量与标定

1、开机后,按“功能选择”键,使仪器窗口处于日历状态，即“马氏”和“马氏计算器”灯灭；

2、按“9、8、7、6、5、4、3、2”键；

3、按“图示过程”键，仪器进入标定状态；

（1）仪器通电预热30分钟；

（2）调节流值传感器活动杆，使流值窗口显示数据大于“0”小于“100”；

（3）压力传感器满量程预压三次；

（4）“稳定度”窗口显示为“0”，若不为“0”，按数字键“0”，使之为“0”；

（5）将压力传感器加压到满量程,“30kN”或“50kN”，仪器显示数据是否合格，若不合格，按“１”键，仪器压力显示数据开始闪跳，选择所需数据后，保持标准压力的同时。按“２”键确认后，待２－３秒后，仪器自动标定完毕．稳定度窗口显示实际标准压力；

（6）卸去压力，重新加压核对，无误，压力标定完毕。

（7）位移标定参照DF-100A型。

二、计算机联网

1、将仪器通讯接口与计算机232接口联接。

2、将软件光盘安装至所联接的计算机内。

3、该机配V2.0以上版本软件，功能将非常强大，软件安装与使用见光盘详细说明。